编号： 0188-2019

计量要求导出和计量验证记录表

| 测量过程名称 |  | 气体采集测量过程 |  |  | 被测参数要求 (含公差) |  | (500ml±25ml)/min |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被测参数要求识别依据文件 |  |  |  |  | HJ/T 375-2007 环境空气采样器技术要求及检测方法 |  |  |  |
| 计量要求导出方法 HJ/T 375-2007 《环境空气采样器技术要求及检测方法》条款4.2.2 规定： 采样器在某一采样流量下，当交流电源电压波动220±22V时，流量波动不超过±5%。在电源电压与负载阻力稳定的状态下，采样器2小时内流量波动不超过±5%。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 计量校准过程 | 测量设备 名称 |  | 型号规格 | 设备特性 (示值误差等) |  | 检定证书 编号 |  | 检定日期 |
|  | 大气采样器 |  | QC-2 100~1500ml/min | ±5% 当测量500ml/min时，最大误差±25ml/min |  | ZL020190809013 |  | 2019.8.10 |
|  | 电子 皂膜流量计 |  | BR-103 100~5000ml/min | 当测量500ml/min时，Urel=0.26%（k=2） |  | 2019E31-10-1725062001 |  | 2019.2.19 |
| 计量验证记录: - 测量设备的最大允许误差±5%，满足HJ/T 375-2007标准要求。 - 测量设备的测量范围：100~1500ml/min，满足采样流量点500ml/min 要求。 验证结论：√符合 □有缺陷 □不符合 （注：在选项上打√，只选一项） 验证人员签字： 验证日期：2019年11月17日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 认证审核记录： 该测量过程被测参数要求识别代表了“顾客”的要求，计量要求导出方法正确，测量设备的配备满足计量要求，测量设备经过校准，测量设备验证方法正确。 审核员签字： 企业代表签字： 审核日期：2019 年 11月17 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |