| 企业 名称 | 宁波安联检测有限公司 |  |  |  |  | 审核员 | 陈婧 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门 | 测量设备名称 | 测量设备编号 | 型号 规格 | 测量设备 准确度等级 /最大允许误差/测量不确定度 | 测量标准置 准确度等级 | 检定/校准 机构 | 检定/校准日期 | 符合打√ 不符合打× |
| 检测部 | 空盒 气压表 | 00201 | DYM3 | ±0.2% | 空盒气压 检定装置 MPE：±0.4hPa | 宁波市计量测试研究院 | 2019-01-31 | √ |
| 检测部 | 温度计 | 01 | （-50~50）℃ | ±0.2℃ | 铂电阻温度计标准装置 二等 | 宁波市计量测试研究院 | 2019-05-23 | √ |
| 检测部 | 光照度计 | 160907037 | TES-1332A | 二级 | 光照度标准装置Urel=1.3% k=2 | 宁波市计量测试研究院 | 2019-01-31 | √ |
| 检测部 | 个体粉尘采样器 | 16700 | FCC-3000G | ±5.0%FS | MPE:±1.0% | 宁波市计量测试研究院 | 2019-02-02 | √ |
| 检测部 | 低流量空气采样器 | 18265 | BR-300 | ±5.0%FS | MPE:±1.0% | 宁波市计量测试研究院 | 2019-02-02 | √ |
| 检测部 | 紫外辐射计 | B1701301 | UV-B | 一级 | MPE:±5.0% | 上海市计量测试技术研究院 | 2019-02-15 | √ |
| 检测部 | 皂膜 流量计 | 5578 | BL105 | Urel=0.53% K=2 | 钟罩式气体流量标准装置0.2级 | 上海市计量测试技术研究院 | 2019-02-19 | √ |
| 检测部 | 双光束紫外可见分光光度计 | A11484830922CS | UV-1800 | Ⅱ级 | 紫外可见分光光度计检验装置 干涉滤片U=0.5nm k=2 | 宁波市计量测试研究院 | 2019-03-18 | √ |
| 审核综合意見： 公司未建计量标准，测量设备均送计量技术机构检定/校准，抽8台测量设备，经查其检定、校准证书 ，溯源符合要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审核日期：2019 年11 月17 日 审核员签字： 部门代表签字： |  |  |  |  |  |  |  |  |