大气采样器气体采样流速测量过程

控制规范

受控编号：AL-GF201901

编制：

审核：

批准：

宁波安联检测有限公司

编制日期：2019年6月20日                  实施日期：2019年6月20日

- 测量过程的识别

1.1  测量过程的名称：大气采样器气体采样流速测量过程

1.2  测量过程的依据：JJG 956-2013《大气采样器检定规程》

- 测量要求

表一

| 测量参数名称 | 测量范围(点) | 最大允许误差 | 环境条件 |
| --- | --- | --- | --- |
| 大气采样器气体采样流速 | 500ml/min | ±5% | 温度：常温 |

- 测量过程的设计

3.1  测量方法

将大气采样器气体流速点设置为常用流量点0.5L/min，并将大气采样器与经检定合格的计量标准器具皂膜流量计进行串联连接，对0.5L/min设定点的气体采样流速进行测量。

3.2  测量不确定度评定（见附录）

3.3 测量过程的有效性确认(见高度控制测量过程的有效性确认记录)

- 测量过程控制要素与控制要求2

4.1  测量设备要求（见表二）

表二

| 测量设备名称 | 测量范围 | 测量不确定度 |
| --- | --- | --- |
| 皂膜流量计 | （500～5000）mm | Urel=0.26% k=2 u=0.65ml |

4.2  测量环境要求

环境温度：常温，不得有影响惯性的震动

4.3  操作技能要求

操作人员须了解气体流量计工作原理，熟练掌握操作技能。

4.4  操作步骤

4.4.1  检查大气采样器和皂膜流量计在确认有效期内，并有效计量确认合格标识，外观良好。

4.4.2 进行大气采样器气体采样流速测量，做好原始记录。

- 测量过程控制措施

5.1  控制要求

5.1.1  验证环境条件、测量设备、操作人员符合本规范的要求；

5.1.2  按操作规程的要求开展工作。

6  测量过程的监视措施

6.1监视方法

| 监视对象 | 监视方法 |
| --- | --- |
| 大气采样器气体采样流量 | 操作人员每一个月用皂膜流量计核查大气采样器的采样精度5%（25ml），并对测量过程绘制控制图，测量差值应符合JJG1094判定合格范围内(±24ml)。 |

6.1.2、进行高度控制测量过程的有效性核查确认

6.1.2.1、采用双侧控制法，对测量过程进行有效性确认。大气采样器的采样精度5%（500*5%=25ml/min）

计量标准器皂膜流量计标准不确定度为0.65ml/min, 双侧控制限为24ml/mim

6.1.2.2判定标准：

当处于±24ml/min范围内时，确认符合计量要求。

6.2监视要求

⑴大气采样器在检定的有效期内。

⑵操作人员定期巡检，随时对仪器稳定性变化情况进行监控和比对，发现异常及时通知维修人员检查、校准。

6.3监视频率及记录数据

操作人员每月对大气采样器计量性能进行核查，保存抽检原始记录，并绘制控制图。

6.4  失控时的处理措施

失控时，须对测量过程进行分析，确认原因，停止使用该大气采样器。安排修理调整，重新确认符合要求后方可开展工作。

7. 记录要求

7.1  记录人员应客观、公正地做好测量过程控制记录。

7.2  记录应包括

7.2.1  执行的测量过程的完整描述，包括所用的全部要素（例如操作者、测量设备、核查标准）和相关的操作条件；

7.2.2  从测量过程控制系统获得的有关数据，包括有关测量不确定度信息；

7.2.3  根据测量过程控制数据的结果而采取的措施；

7.2.4  进行测量过程控制活动的日期；

7.2.5  人员的能力，包括测量过程要求的能力和实际具备的能力。

  - 记录书写必须符合程序文件《记录控制程序》的要求。

8. 附录

附录A：大气采样器气体采样流速测量不确定度评定

附录B：高度控制测量过程的有效性确认记录

附录C：大气采样器气体采样流速测量过程监视统计表

附录D：大气采样器气体采样流速测量过程控制图