附录B

大气采样器气体采样流速测量过程有效性确认记录

| 测量过程编号 |  | 201901 | 测量过程名称 | 大气采样器气体采样流速 | 测量过程规范 编号 |  | NAL-GF201901 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 所在部门 |  | 环境技术部 | 测量项目 | 大气采样器气体采样流速 | 控制程度 |  | 高度控制 |
| 测量过程要素概述：将大气采样器气体流速点设置为常用流量点0.5L/min，并将大气采样器与经检定合格的计量标准器具皂膜流量计进行串联连接，对0.5L/min设定点的气体采样流速进行测量。 测量设备：大气采样器 测量方法：详见《大气采样器气体采样流速测量过程控制规范》 环境条件：常温 测量软件；无 操作者技能： 经培训合格，有一年以上经验。 其他影响量：无 |  |  |  |  |  |  |  |
| 有效性确认记录: 1、查看皂膜流量计（出厂编号3413）校准证书（2019E31-10-1725062001），结果合格。校准日期为2019年02月19日。查看编号为NA-SS-014的大气采样仪（出厂编号02214）校准证书（ZL020-190130012），证书符合要求，结果合格。结果合格。校准日期为2019年01月30日，设定值为500ml/min，记为y0。 2、检测过程有效性进行确认： （1）2019年7月18日用编号为3413的皂膜流量计对编号为NA-SS-014的大气采样仪进行3次检测，平均值为1=516.67ml/min。 (2) ¦y0-¦= ¦500-516.67¦=16.67ml/min≤MPEV(25ml/min) 测量过程有效。 确认人员: 顾鑫鸣 日期： 2019年8月18日 |  |  |  |  |  |  |  |
| 变更记录: |  |  |  |  |  |  |  |
| 日 期 | 变 更 内 容 |  |  |  |  | 批准人 |  |