编号：0860-2021

测量设备溯源抽查表

| 企业名称 | 福建泉牌阀门科技股份有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门 | 测量设备名称 | 测量设备 编号 | 型号 规格 | 测量设备计量特性 | 测量标准装置名称及技术参数 | 检定/校准机构 | 检定/ 校准日期 | 符合打√ 不符合打× |
| 品管部 | 里氏硬度计 | SF07090211 | HL-1000A | ±12HLD | 标准里氏硬度块 U=5 HLD, K=2 | 上海捷祥测控技术有限公司 | 2021.4.12 | √ |
| 品管部 | 测厚仪 | 10724080 | TT110 | ±0.1mm | 标准厚度块 （0.5-200）mm/ MPE: ±0.01mm | 上海捷祥测控技术有限公司 | 2021.4.12 | √ |
| 品管部 | 微机控制电子万能试验机 | WDW-50 | CD130823 | 1.0级 | 数显式标准测力仪 0.3级 | 上海捷祥测控技术有限公司 | 2021.4.12 | √ |
| 生产技术部 | 游标卡尺 | 5003062967 | （0-150）mm | ±0.03mm | 量块 4等 | 上海捷祥测控技术有限公司 | 2021.4.12 | √ |
| 生产技术部 | 外径 千分尺 | 14454 | （125-150）mm | ±5μm | 标准量块 4等 | 上海捷祥测控技术有限公司 | 2021.4.12 | √ |
| 品管部 | 耐震电接点压力表 | E0051607 | （0-4）MPa | 1.6级 | 精密压力表 0.4级 | 上海捷祥测控技术有限公司 | 2021.4.12 | √ |
| 生产技术部 | 精密压力表 | 15120901 | （0-2.5）MPa | 0.4级 | 智能数字压力校验仪表0.02级 | 上海捷祥测控技术有限公司 | 2021.4.12 | √ |
| 生产技术部 | 内径 百分表 | H13400 | （160-250）mm | 相邻误差 ±8μm | 指示表全自动检定仪 （0-50）mm/任意1mm范围：U=0.3μm, k=2 | 上海捷祥测控技术有限公司 | 2021.4.12 | √ |
| 品管部 | 游标卡尺 | 6006FD1939 | （0-300）mm | ±0.04mm | 量块 4等 | 上海捷祥测控技术有限公司 | 2021.4.12 | √ |
| 审核综合意見： 公司已制定了《外部供方管理程序》、《计量确认管理程序》、《量值溯源管理程序》，公司未建最高计量标准，测量设备由品管部周全负责溯源，测量设备全部委托上海捷祥测控技术有限公司校准，校准证书由品管部金明钦保存。根据抽查情况，该公司的测量设备校准情况符合溯源性要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审核日期： 2021 年08月（17 -18）日 审核员签字： 部门代表签字： |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：“测量设备计量特性”可以填写测量设备的最大允差、准确度等级或校准结果的测量不确定度。