测量过程控制检查表

| 测量过程 (参数)名称 |  | 拉力测试过程 |  |  |  | 企业部门 |  | 品质部 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被测参数 要求 |  | 参数M |  | 200N |  | 导出计量要求 |  | 最大允许误差 |  | / |  |
|  |  | 公差T |  | ±10N |  |  |  | 允许不确定度 |  | U允=3.5N k=2 |  |
|  |  | 其他要求 |  | 无 |  |  |  | 其他要求 |  | 无 |  |
| 测量过程要素控制状况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 过程要素 |  |  | 计量特性 |  |  |  |  |  |  |  | 是否满足 计量要求 |
| 测量设备名称 |  |  | 测量范围 |  | 测量不确定度 |  | 测量误差 |  | 其他特性 |  |  |
| 电子万能试验机 |  |  | （0~500）N |  | Urel＝0.4% |  | / |  | 无 |  | 是 |
| 测量过程控制规范编号 |  |  | YC/T443-2012《烟用拉线》 |  |  |  |  |  |  |  | 是 |
| 测量方法编号 |  |  | YC/T443-2012《烟用拉线》 |  |  |  |  |  |  |  | 是 |
| 环境条件 |  |  | 常温常湿 |  |  |  |  |  |  |  | 是 |
| 操作人员姓名 |  |  | 罗颖 |  |  |  |  |  |  |  | 是 |
| 测量不确定度评定方法 |  |  | 见附件 |  |  |  |  |  |  |  | 是 |
| 有效性确认方法 |  |  | 过程评定的不确定度小于等于允许不确定度 |  |  |  |  |  |  |  | 是 |
| 测量过程监视方法、 监视记录 |  |  | 从体系建立至至今，每月使用核查标准进行10次重复测量，记录其示值，生成平均值及标准偏差，形成控制图。图形显示过程稳定受控。 |  |  |  |  |  |  |  | 是 |
| 控制图绘制(如果有) |  |  | 已绘制建立体系至今的控制图 |  |  |  |  |  |  |  | 是 |
| 综合评价 | 审核记录： 查计量要求导出满足顾客、组织和法律法规要求；测量方法已受控、环境条件（满足要求、操作人员已进行培训合格后上岗；测量不确定度评定方法采用A、B类合成然后扩展，符合要求；测量过程监视每月采用核查标准进行核查，并绘制平均值－标准偏差控制图，结果处于控制限之内。该测量过程的控制处于受控状态，并保持有效。 审核结论： √符合 □有缺陷 □不符合（注：在选项上打√，只选一项。） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

审核日期：2021年 8 月 18日           审核员：                 企业部门代表：