附1：

PC-1B恒电位仪接线板尺寸检测过程不确定度评定报告

1、测量过程
1.1、测量方法CLDZ-ZD-202101《用游标卡尺测量尺寸作业指导书》。

1.2、环境条件：常温

1.3、检测设备：（0-150）mm游标卡尺，最大允许误差±0.03mm。

1.4、被测对象：接线板尺寸63+0.2。

1.5、测量过程：将被测工件放置在稳固的检测平台上，然后，游标卡尺对零位后，开始测量，并记录原始数据。

- 数学模型

ΔH=H

式中：ΔH ----接线板尺寸的测量结果

- H------接线板尺寸的读数值

- 输入量的标准不确定度评定

输入量的不确定度主要来源于：a)测量重复性引入的标准不确定度u1；b)测量设备引入的标准不确定度u2。

3.1测量重复性引入的标准不确定度u1的评定

测量重复性引入的标准不确定度的A类评定。

用同一只游标卡尺，在游标卡尺正常工作状态下，由同一个检验人员，在相临近的时间内，对10个试样进行检测，得10个测量数据汇于表1。

表1重复性数据

| 测试次数n | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| H(mm) | 63.10 | 63.12 | 63.12 | 63.12 | 63.14 |
| 测试次数n | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| H(mm) | 63.14 | 63.14 | 63.10 | 63.10 | 63.10 |

被测试件测量值的平均值：

单次重复性测量值的实验标准差：

被测量估计值（ H ）标准不确定度分量u1：（ H 为1组数据的平均值，取n=1），标准不确定度分量： u1=S=0.0175mm

3.2、测量设备示值误差引入的不确定度影响分量u2

（0-150）mm游标卡尺的最大允许误差为±0.03mm，服从均匀分布，半宽a=0.03mm,取包含因子k=√3,则由设备示值误差引入的不确定度分量为：

u2

4、合成标准不确定度的评定

4.1标准不确定度汇总表2

表2   标准不确定度汇总表

| 标准不确定度分量 | 不确定度来源 | 不确定度值 |
| --- | --- | --- |
| 标准不确定度u1 | 测量重复性 | 0.0175mm |
| 标准不确定度u2 | 测量设备的误差 | 0.0173mm |

4.2合成标准不确定度uc的计算

5、扩展不确定度U的计算

取包含因子k = 2,置信概率 95％,  得

U＝ kuc＝2×0.025mm=0.05mm

- 测量不确定度的报告与表示

U＝0.05mm, k = 2