编号：0043-2019-2021

计量要求导出和计量验证记录表

| 测量过程名称 |  | 供水设备耐压强度测试过程 |  |  | 被测参数要求(含公差) |  | (0.6～0.9)MPa |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被测参数要求识别依据文件 |  |  |  |  | GB/T 26003-2010 |  |  |  |
| 计量要求导出方法（可另附） 1、测量参数公差范围：Ｔ=0.3MPa △允≤1/3Ｔ=0.3×1/3=0.1MPa - 测量范围：各种规格压力表使用范围应为压力表量程的1/3～2/3的要求，选用量程为0～1.6MPa压力表 3、测量设备校准不确定度推导： =0.1×1/3=0.033MPa |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 计量校准过程 | 测量设备名称 /编号 |  | 型号规格 | 主要计量特性 (最大允差或示值误差最大值/准确度等级/ 测量不确定度) |  | 校准/检定证书编号 |  | 校准/检定日期 |
|  | 压力表 CLP102 |  | 0～1.6MPa | ±0.0256MPa |  | Z20212-E168791 |  | 2021.05.18 |
| 计量验证记录 1、测量设备测量范围为0～1.6MPa，满足计量要求的测量范围（0.6～0.9）MPa的要求。 2、测量设备的最大允差为：0.0512MPa 满足计量要求的最大允差0.1MPa要求。 验证结论：√符合 □有缺陷 □不符合（注：在选项上打√，只选一项） 验证人员签字： 验证日期：2021 年05 月22 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 认证审核记录： 该测量过程被测参数要求识别代表了“顾客”的要求，计量要求导出方法正确，测量设备的配备满足计量要求，测量设备经过校准，测量设备验证方法正确。 审核员签名： 企业代表签字： 审核日期： 2021 年09 月23 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |