编号：0109-2020-2021

计量要求导出和计量验证记录表

| 测量过程名称 | 冷水水表压力试验测量过程 |  | 被测参数要求(含公差) | （1.0±0.1）MPa |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被测参数要求识别依据文件 |  |  | JJG162-2009冷水水表 |  |  |  |
| 计量要求导出方法（可另附） 1．测量要求：冷水水表密封试验压力控制在（0.9-1.1）MPa，T=0.1MPa； 2．测量过程最大允许误差：△允=T×（1/3～1/10）=0.1×1/3=±0.03 MPa（取1/3）)； 3.选择0-1.6 MPa压力表，设备最大示值误差为±0.25%, 满足要求。 |  |  |  |  |  |  |
| 计量 校准 过程 | 测量设备名称 | 型号规格 | 设备特性 (示值误差等) |  | 检定证书编号 | 检定日期 |
|  | 压力表 编号2013786 | 0-1.6MPa | 0.25级 |  | 2020111207675 | 2020.11.19 |
| 计量验证记录 测量设备的测量范围是0-1.6MPa，设备最大示值误差为±0.25%， 冷水水表压力试验控制在（1.0±0.1）MPa，测量过程中最大允差为±0.03MPa； 测量设备的计量特性与测量过程的计量要求相比较，满足测量过程的计量要求。 验证结论：符合□有缺陷□不符合（注：在选项上打√，只选一项） 验证人员签字： 罗锦霞 验证日期： 2021 年 07 月14 日 |  |  |  |  |  |  |
| 认证审核记录： - 被测参数要求识别代表了“顾客”的要求，计量要求导出方法正确，测量设备的配备满足计量要求，测量设备已检定/校准。测量设备验证正确。 审核员签名： 企业代表签字： 审核日期： 2021 年 08月 25 日 |  |  |  |  |  |  |