测量设备溯源抽查表

编号：0121-2019-2021

| 企业名称 | 中国石油化工股份有限公司九江分公司 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门 | 测量设备 名称 | 测量设备 编号 | 型号规格 | 测量设备 计量特性 | 测量标准装置名称及技术参数 | 检定/校准 机构 | 检定/校准日期 | 符合打√ 不符合打× |
| 炼油运行二部 | X、γ辐射个人报警仪 | 114716D | JB4020 | 1级 | 中能X射线空气比释动能（防护水平）标准装置（0.3-10）mGy/h; Urel=3.2%(K=2) | 中国计量科学研究院 | 2020-10-27 | √ |
| 炼油运行四部 | 压力表 | JP09035222 | Y-100 0-1.6MPa | 1.5级 | 精密压力表标准装置-0.1MPa-0MPa，0-60 MPa；±0.4%，±0.05% | 九江石化计量中心 | 2021-07-29 | √ |
| 炼油运行四部 | 测深钢卷尺 | 0282 | 0-20m | 1mm | 钢卷尺标准装置0～5m；±（0.03+0.03L）mm | 九江石化计量中心 | 2020-12-08 | √ |
| 炼油运行六部 | 硫化氢气体检测报警仪 | 6609593 | TS4000 | ±5%FS | 气体分析仪检定装置Urel=2%(K=2) | 九江检安石化公司仪表车间 | 2021-03-10 | √ |
| 炼油运行六部 | 可燃气体检测报警仪 | 201806200E01194 | ESD200 | ±5%FS | 气体分析仪检定装置Urel=2%(K=2) | 九江检安石化公司仪表车间 | 2021-03-10 | √ |
| 动力运行部 | 电能表 | 11050664680096 | DTSD341 | 有功0.2S | 三相电能表标准装置电压：3×（57.7～380)V；电流：3×（0.1～100)A；0.05级 | 计量中心 | 2021-03-03 | √ |
| 动力运行部 | 电子皮带秤 | 1610WT-122 | ICS-FH-4-1200 | 0.5级 | 标准砝码25kg，M1等级 | 九江市计量所 | 2020-09-03 | √ |
| 煤制氢运行部 | 电能表 | 200804610007 | DSSD3366P | 有功0.5S | 三相电能表标准装置电压：3×（57.7～380)V；电流：3×（0.1～100)A；0.05级 | 计量中心 | 2021-04-27 | √ |
| 煤制氢运行部 | 不锈钢隔膜压力表 | 150488003ELI | Y-100/6MPa | 1.0级 | 精密压力表标准装置-0.1MPa-0MPa，0-60 MPa；±0.4%，±0.05% | 计量中心 | 2021-06-02 | √ |
| 油品储运运行部 | 量油尺 | 0099 | 0-25m | 1mm | 钢卷尺标准装置0～5m；±（0.03+0.03L）mm | 计量中心 | 2021-06-21 | √ |
| 油品储运运行部 | 苯气体报警仪 | 13110516 | PID900 | ±2%FS | 气体分析仪检定装置Urel=2%(K=2) | 九江检安石化公司仪表车间 | 2021-06-04 | √ |
| 质管中心 | 气相色谱仪 | C1126434464 | GC-14C | 3×10-12g/s | 气相色谱仪检定装置：温度MPE±0.3℃；标准物质Urel=3%(K=2) | 江西省计量测试研究院 | 2020-04-08 | √ |
| 质管中心 | 电子天平 | 0021901007 | YP2002Y | 级 | F1等级砝码组标准装置1mg～2kg；F1等级 | 计量中心 | 2021-06-18 | √ |
| 计量中心 | 质量流量计 | 13298750/13300116 | CMF400/5700R | 0.2级 | 水流量标准装置（0.5-5 00）t/h；0.05%（k=2） | 计量中心 | 2021-02-04 | √ |
| 计量中心 | 数字式轨道衡 | EFG00011 | GCS-100 | 级 | 检衡车标准装置（2.5-10） 0）t；±1.5×10-4 | 国家轨道衡计量站 | 2020-11-16 | √ |
| 审核综合意见： （抽查有效文件、溯源原始记录、证书报告，进行评价，说明理由） 公司已制定《计量管理程序》，对计量确认、溯源管理和外部供方管理进行了明确规定，并建立企业最高计量标准10项，其中精密压力表标准装置、静态水流量标准装置取得政府计量授权，测量设备由计量中心负责溯源。公司测量设备除自检外，全部委托中国计量科学研究院、国家轨道衡计量站、江西省计量测试研究院、九江市计量所、九江检安石化公司仪表车间等机构检定/校准，校准/检定证书由各使用单位保存。根据抽查情况，该公司的校准情况符合溯源性要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审核日期：2021年9月2日～9月3日 审核员签字： 部门代表签字： |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：“计量特性”可以填写测量设备的最大允差、准确度等级或校准结果的测量不确定度。