编号：0174-2020-2021

计量要求导出和计量验证记录表

| 测量过程名称 |  | 直流电阻检测过程 |  |  | 被测参数要求(含公差) |  | ≤12.1mΩ （长度为1m导线） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被测参数要求识别依据文件 |  |  |  |  | GB/T5023.3-2008 |  |  |  |
| 计量要求导出方法 - 测量参数公差范围：直流电阻值T=12.1mΩ △允≤1/3Ｔ=12.1×1/3 =4.03 mΩ - 测量范围：被测参数≤12.1mΩ,测量范围两边延伸,电阻电桥测量范围为（0-0.1）Ω - 测量设备校准不确定度推导： =4.03×1/3=1.34mΩ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 计量校准过程 | 测量设备名称 /编号 |  | 型号规格 | 主要计量特性 (最大允差或示值误差最大值/准确度等级/ 测量不确定度) |  | 检定证书编号 |  | 检定日期 |
|  | 直流电阻电桥 061162 |  | QJ44 | 0.2级 |  | D202000449 |  | 2021.06.03 |
| 计量验证记录 1、测量设备的测量范围(0.01mΩ-11Ω) ，满足计量要求的测量范围（0.001-0.1）Ω 的要求。 2、测量设备的准确度等级0.2级，当导线为1m时，检测直流电阻12.1mΩ,最大允许误差 0.0242mΩ ，满足计量要求最大允许误差4.03mΩ 的要求。 验证结论：√符合 □有缺陷 □不符合（注：在选项上打√，只选一项） 验证人员签字： 验证日期：2021 年06 月13 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 认证审核记录： - 被测参数要求识别代表了“顾客”的要求； - 计量要求导出方法正确； - 测量设备的配备满足计量要求； - 测量设备已检定/校准； - 测量设备验证正确。 审核员签名： 企业代表签字： 审核日期：2021 年09 月13 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |