测量设备溯源抽查表

编号：0444-2019-2021

| 企业名称 | 江苏凤灵乐器有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门 | 测量设备名称 | 测量设备 编号 | 型号规格 | 测量设备 计量特性 | 测量标准装置名称及技术参数 | 检定/校准机构 | 检定/校准日期 | 符合打√ 不符合打× |
| 油漆车间 | 压力表 | EY070026 73 | (0~1.6) MPa | 1.6级 | 精密压力表0.25级 | 泰兴市产品质量 综合检验检测中心 | 2021.07.26 | √ |
| 技术设备部 | 高度 卡尺 | 2045722 YB-001 | （0~300）mm | ±0.04mm | 量块12块组5等 | 泰兴市产品质量 综合检验检测中心 | 2021.07.28 | √ |
| 质管部 | 外径 千分尺 | QF-002 | （0~25）mm | ±4μm | 量块20块组5等 | 泰兴市产品质量 综合检验检测中心 | 2021.07.28 | √ |
| 刨板车间 | 百分表 | 401881 BF-001 | （0~10）mm | ±18μm | 百分表检定仪±4um | 泰兴市产品质量 综合检验检测中心 | 2021.07.28 | √ |
| 技术设备部 | 游标卡尺 | YB-002 | （0~300）mm | ±0.04mm | 量块12块组5等 | 泰兴市产品质量 综合检验检测中心 | 2021.07.28 | √ |
| 质管部 | 数显 卡尺 | 068097 YB-002 | （0~150）mm | ±0.02mm | 量块12块组5等 | 泰兴市产品质量 综合检验检测中心 | 2021.07.28 | √ |
| 上胶车间 | 温湿 度计 | WS-006 | TH | ±1.0℃ ±1.8%RH | 温度±0.1℃，露点±0.2℃DP | 泰兴市产品质量 综合检验检测中心 | 2021.07.27 | √ |
| 上胶车间 | 数字温度指示调节仪 | WDY-020 | XMTD | 1.0级 | 多功能温度校验仪 0.02级 | 泰兴市产品质量 综合检验检测中心 | 2021.07.27 | √ |
| 审核综合意見： （抽查有效文件、溯源原始记录、证书报告，进行评价，说明理由 ） 公司未建最高计量标准，公司测量设备全部委托泰兴市产品质量综合检验检测中心法定计量机构进行检定/校准，经查 8份测量设备检定/校准证书，都在周期内使用，标识齐全，测量设备管理相关信息一致。该公司的校准情况符合溯源性要求，量值均可溯源至上级法定计量标准器。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审核日期： 2021年 08月28 日上午~2021年 08月28日下午 审核员签字： 部门代表签字： |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：“计量特性”可以填写测量设备的最大允差、准确度等级或校准结果的测量不确定度。