江苏金泰堡机械制造有限公司

铝筒硬度检测测量不确定度评定

测量过程：铝筒硬度检测

测量方法：依据JJG 150-2005  金属布氏硬度计操作过程

测量设备：数显布氏硬度计HBS-3000ET   最大允许误差：±1.3%HBW

建立数学模型

f=m

式中：f为被测物体的硬度；m为硬度计显示的硬度值。

- 输入量不确定度评定

1.测量重复性引入不确定度u1

用一块标准值为98.0HBW的硬度块在硬度计上连续测量10次，得到一组测量列为：98.2；98.1；98.1；97.9；97.9；98.0；98.1；98.0；98.1；97.9HBW。其单次标准差为：

s==0.1 HBW

在实际测量中，在重复性条件下连续测量5次，

2.数显布氏硬度计误差引入不确定度u2

数显布氏硬度计的最大示值误差为±1.3%HBW，而硬度计实际检定时硬度值为98.0HBW时，示值误差为1.274HBW，按均匀分布，

包含因子，所以

u2=1.274/=0.74 HBW

3.标准硬度块的示值误差很小,忽略不计.

二．合成标准不确定度的计算:

1.28HBW

三．扩展不确定度的评定

扩展不确定度为:U=k×=2×1.28 = 2.56 HBW，

取包含因子k=2。

编制：                审核：              日期：2021.3.22