受理编号：0179-2020-2021

计量要求导出和计量验证记录表

| 测量过程名称 |  | SMT 电阻检测过程 |  |  | 被测参数要求(含公差) |  |  | 标称值（1±5％）kΩ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被测参数要求识别依据文件 |  |  |  |  |  | 产品规格书 |  |  |  |
| 计量要求导出方法（可另附） T＝±5％ 测量过程计量要求： 测量过程测量范围：（0－10）kΩ 过程允许不确定度：Urel=1.7%(k=2) 测量设备计量要求： 最大允差：MPEV≤U允/2 = 0.8% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 计量校准过程 | 测量设备名称/编号 |  | 型号规格 | 主要计量特性 |  |  | 校准/检定证书编号 |  | 校准/检定日期 |
|  | LCR数字电桥/HDL-A33 |  | TH2816A | Urel=0.07%(k=2) |  |  | HK2022202000076 |  | 2020-12-24 |
| 计量验证记录： 测量设备的测量范围满足要求，测量设备经过校准,示值误差满足计量要求，验证合格。 验证结论：√符合 □有缺陷 □不符合（注：在选项上打√，只选一项） 验证人员签字： 验证日期： 2021 年08月31 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审核人员意见： 按工艺要求导出了过程允许不确定度和设备最大允许误差，被测参数要求识别已代表了顾客的要求，过程允许不确定度和设备最大允许误差的导出方法正确，测量设备已进行校准，验证合格，满足计量要求。 审核员签名： 企业代表签字： 审核日期： 2021 年08月31日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |