[image: image1.png]x5



   

      北京国标联合认证有限公司

      Beijing International Standard united Certification Co.,Ltd.                      

项目编号：0943-2021
审核员现场审核记录

企业名称: 扬子药业集团江苏海慈生物药业有限公司

审核员： [image: image2.png]


               审核日期： 2021年 9月4日 ~  9月5日
	序号
	审核内容

及抽样要求
	对应的

标准条款
	审核记录及说明
	审核部门
	是否列入

不符合项

	1
	是否清楚本部门计量职能？相关人员职责？
	5.1 计量职能
	制造部、生产现场、质量管理部部门领导清楚本部门的计量职能，兼职计量员本岗位的工作职责。
	制造部、生产车间、质量管理部
	否

	2
	企业是否识别顾客的测量要求并转化为计量要求。

了解并满足顾客的计量要求。

是否提供满足顾客要求的证据。

部门在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面是否有顾客投诉、纠纷、处理等状况。
	5.2顾客为关注焦点
	质量管理部组织识别顾客的测量要求，组织识别测量过程，将顾客的测量要求转化为计量要求，建立《测量过程控制及一览表》、《测量设备计量确认明细表》，并经验证满足要求。

部门在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面未有顾客投诉、纠纷、处理等状况。
	制造部、生产车间、质量管理部
	否

	3
	所查部门有无分解的质量目标？目标是否可以测量？目标未分解可不查

	5.3质量目标
	质量管理部制定公司2021年度测量管理体系质量目标，质量目标各部门进行了分解。

每月对质量目标进行了监测，每月对质量目标完成情况进行了统计（2021年计量质量目标统计表），查2021年7月份制造部、生产现场、质量管理部的质量目标统计测量设备的计量检测率达100%，强制检定测量设备周期受检率100%。
	制造部、生产车间、质量管理部
	否

	4
	部门测量人员资质及人员培训考核评价情况？如果按部门管理可查。
	6.1.2能力和培训
	查公司制定了2021年度培训计划，对计量基础知识、测量体系知识、量具使用等培训制定了计划，2021年6月对测量体系知识进行了培训。培训有效性通过考试的方式进行评价。
	制造部、生产车间、质量管理部
	否

	5
	部门文件是否现行有效并受控？抽查1-2份管理和技术文件信息量、计量单位、受控情况。
	6.2.1程序
	查：非无菌产品微生物限度检查：微生物计数法操作规程（HC-SOP-QC-T-031）为受控文件，且现行有效于2021年4月19日实施，作业指导书中使用的计量单位符合要求。

查：HC-SOP-QC-F212606   依帕司他标准操作规程受控，现行有效2021.8.23重新修订实施，计量单位符合要求。

	制造部、生产车间、质量管理部
	否

	6
	企业是否编制了《测量记录管理程序》？核对1-2个记录信息量：有无编号？依据？设备信息？保存期限？等
	6.2.3记录
	企业编制了《生产工艺规程、批生产记录管理规程》（HC-SOP-QS-D-004），抽查：生产车间2021年8月27日原甲酸三甲酯检验记录，检验依据：HC-SPE-A-323588、设备为电子天平、红外光谱仪；2021年8月23日单标线容量瓶检定记录，检验依据：JJG196-2006,检定设备为常用玻璃量器检定装置，保存期限5年，记录信息量满足要求。

	制造部、生产车间、质量管理部
	否

	7
	有无测量设备台帐？是否包括监视设备和标准物质?

测量设备的溯源方式？

测量设备是否处于有效的校准状态？

是否有计量确认状态标识

使用环境条件是否满足要求？是否需要修正？

查1~2测量设备的有关信息，核对是否和检定证书台账信息一致。测量设备使用环境条件是否满足要求？
	6.2.4标识6.3.1测量设备

6.3.2环境7.3.2溯源性
	查《测量设备台账》已对测量设备进行ABC分类管理。A类测量设备788台件，B类测量设备7500台件，企业建立了精密压力表标准装置、天平检定装置及常用玻璃量器检定装置3项最高标准装置，测量设备分别委托江苏省计量科学研究院、泰州市计量测试院、通标标准技术服务（上海）有限公司、山东恒量测试科技有限公司等机构检定或校准。
查编号为A2005406-2的称重显示器2021年6月16日校准合格；编号为0604546的精密压力表2020年10月22日检定合格；编号为201905280U01186的可燃气体探测器2021年7月29日校准合格；测量设备现场计量确认合格标识、台账信息和证书一致。环境条件满足要求。祥见《测量设备溯源抽查表》


	制造部、生产车间、质量管理部
	是

	8
	企业是否建立软件管理程序文件？软件识别和确认？
	6.2.2软件
	企业建立了《测量软件管理程序》（HC-SOP-CA-G-013）。

企业在《计算机化系统权限用户清单》中建立了测量软件，清单中对测量软件的管理人员、使用人员进行了授权，对测量软件进行了确认。查OpenLAB CDS2.5色谱数据系统运行确认报告（HC-VD-J-011-2020OQ（R））对测量软件进行了确认。
	制造部、生产车间、质量管理部
	否

	9
	部门测量要求是否都经识别？关键测量过程是否导出计量要求？测量设备验证方法是否正确？部门对验证不合格测量设备如何处理？抽查2-3个关键过程测量要求识别情况、验证方法是否正确。
	7.1.计量确认


	查：微生物限度培养温度测量过程，已识别为关键测量过程，并导出了计量要求，测量设备生化培养箱（16-11196）已校准（校准日期2021.7.21），采用Mcp值进行了验证，验证方法正确，测量设备满足测量过程预期使用要求。

查：样品称重测量过程，已识别为关键测量过程，测量设备电子天平（B447276370）进行了检定，导出了计量要求，进行了计量验证，计量要求导出及验证方法正确，测量设备满足测量过程预期使用要求。

祥见附件《计量要求导出及验证记录表》


	制造部、生产车间、质量管理部
	否

	10
	部门对测量过程是如何管理的？测量过程识别？分类？如何保证关键测量过程受控？
	7.2测量过程

8.2.4测量管理体系的监视


	企业对测量过程建立《测量过程及控制一览表》进行汇总管理，信息量全，企业对微生物限度培养温度测量过程等测量过程定为关键测量过程。编制了关键测量过程控制规范，，进行了测量不确定度评定，对测量过程中的测量人员、测量方法、测量环境条件、测量设备进行了控制，采用控制图进行监测，测量过程监测在控制限内。

祥见《测量过程控制检查表》及附件。
	制造部、生产车间、质量管理部
	否

	11
	测量不确定度是否形成文件？高度控制测量过程和校准测量设备是否评定测量不确定度？
	7.3.1测量不确定度
	抽查微生物限度培养温度测量过程不确定度评定，微生物限度培养温度测量过程不确定度评定方法正确。

抽查依帕司他干燥失重测量过程的不确定度评定，关键测量过程的不确定度评定方法正确。

见附件《测量不确定度评定报告》
	制造部、生产车间、质量管理部
	否

	12
	审核部门是否出现不合格测量过程和不合格测量设备？发现不合格如何处置？
	8.3不合格控制
	企业编制了《监视和不合格控制程序》（HC-SOP-CA-G-001），程序文件中对出现的不合格测量设备、不合格测量过程、不合格测量管理体系的控制及纠正作了规定。

	制造部、生产车间、质量管理部
	否

	13
	部门发现不合格如何采取纠正和纠正措施？
	8.4改进
	公司发现的不合格按《纠正和预防措施管理规程》（HC-SOP-QS-Q-018）采取纠正措施。


	制造部、生产车间、质量管理部
	否


 4 / 4

