编号：0166-2020-2021

计量要求导出和计量验证记录表

| 测量过程名称 |  | 表面粗糙度检测过程 |  | 被测参数要求(含公差) |  | Ra≤0.8μm |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被测参数要求识别依据文件 |  |  |  | 检验技术规范 |  |  |  |
| 计量要求导出方法（可另附） WA1210.1-9A行星轮架粗糙度要求Ra≤0.8μm 即T=0.8μm 1.测量设备最大允许误差：△允≤T/3=0.27μm 2.测量设备的扩展不确定度推导：U95允≤△允/3=0.09 μm 3.测量范围推导：0-0.8μm，两边延伸测量范围0-3.2μm , 表面粗糙度仪的量程是：0-999μm |  |  |  |  |  |  |  |
| 计量校准 过程 | 测量设备名称/编号 |  | 型号规格 | 主要计量特性 (最大允差或示值误差最大值/准确度等级/测量不确定度) | 校准/检定证书编号 |  | 校准/检定日期 |
|  | 表面粗糙度仪 1751 |  | TIME3222 | Ra：±10％ | 3CXJ20006807-0003 |  | 2020.10.30 |
| 计量验证记录 1、测量设备的测量范围为0-999μm，满足导出计量要求测量范围0-3.2μm的要求； 2、测量设备的最大允许误差为≤±10％，在检测Ra=0.8μm时，最大允许误差为0.08μm，满足导出计量要求最大允许误差Δ允≤0.27μm的要求; 3、测量设备的校准扩展不确定度为Urel=5%，k=2在检测Ra=0.8μm时，U=0.04μm 满足导出计量要求U95允=0.09 μm的要求。 验证结论：√符合 □有缺陷 □不符合（注：在选项上打√，只选一项） 验证人员签字： 验证日期：2020 年11 月15 日 |  |  |  |  |  |  |  |
| 认证审核记录： - 被测参数要求识别代表了“顾客”的要求； - 计量要求导出方法正确； - 测量设备的配备满足计量要求； - 测量设备已检定/校准； - 测量设备验证正确。 审核员签名： 企业代表签字： 审核日期：2021 年09 月27 日 |  |  |  |  |  |  |  |