编号：0166-2020-2021

测量过程控制检查表

| 测量过程 (参数)名称 |  | 表面粗糙度检测过程 |  |  |  | 企业部门 |  | 质量保证部 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被测参数 要求 |  | 参数M |  | Ra≤0.8μm |  | 测量过程计量要求 |  | 最大允许误差 |  | 0.27μm |
|  |  | 公差T |  | 0.8μm |  |  |  | 允许不确定度 |  | 0.09 μm |
|  |  | 其他要求 |  |  |  |  |  | 其他要求 |  |  |
| 测量过程要素控制状况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 过程要素 |  |  | 计量特性 |  |  |  |  |  |  | 是否满足 计量要求 |
| 测量设备名称 |  |  | 测量范围 |  | 校准不确定度 |  | 测量误差 |  | 其他特性 | 满足 |
| 1. 表面粗糙度仪 |  |  | 0～999μm |  | Urel=5% k=2 |  | ±10％ |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 测量过程控制规范编号 |  |  | Q/XGCD50511-2020-1 |  |  |  |  |  |  | 满足 |
| 测量方法编号 |  |  | 表面粗糙度仪操作规程 |  |  |  |  |  |  | 满足 |
| 环境条件 |  |  | 常温 |  |  |  |  |  |  | 满足 |
| 操作人员姓名 |  |  | 王元祁 |  |  |  |  |  |  | 满足 |
| 测量不确定度评定方法 |  |  | 有 |  |  |  |  |  |  | 满足 |
| 有效性确认方法 |  |  | 有 |  |  |  |  |  |  | 满足 |
| 测量过程监视方法、 监视记录 |  |  | 有 |  |  |  |  |  |  | 满足 |
| 控制图绘制(如果有) |  |  | 有 |  |  |  |  |  |  | 满足 |
| 综合评价 | 1.测量过程控制规范编制满足要求; 2. 测量过程要素如，测量设备、测量方法、环境条件、人员操作技能受控; 3. 测量过程不确定度评定方法正确; 4．测量过程有效性确认方法正确，满足要求; 5.测量过程监视在控制限内,测量过程控制图绘制方法正确。 审核结论： √符合 □有缺陷 □不符合（注：在选项上打√，只选一项。） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

审核日期：2021 年09月27日       审核员：                 企业部门代表：