编号：0103-2020-2021

计量要求导出和计量验证记录表

| 测量过程名称 |  | 扭矩扳子扭矩示值误差检定过程 |  |  | 被测参数要求(含公差) |  | （200~1000）Nm（±1%） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被测参数要求识别依据文件 |  |  |  |  | JJG 707-2014《扭矩扳子检定规程》 |  |  |  |
| 计量要求导出方法 1.测量设备最大允许误差：△允≤T/3=±0.33% 2.测量设备的扩展不确定度推导：U95允≤△允/3=0.22% 3.测量范围推导：（200~1000）Nm，两边延伸测量范围(100~1500) Nm。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 计量校准过程 | 测量设备名称 /编号 |  | 型号规格 | 主要计量特性 (最大允差或示值误差 最大值/准确度等级/ 测量不确定度) |  | 校准/检定证书编号 |  | 校准/检定日期 |
|  | 扭矩扳子测试系统 6145020021010001 |  | NCS2000 | ±0.3% |  | 03LC20210268 |  | 2021/2/2 |
| 计量验证记录 - 测量设备的测量范围（2~2000）Nm，满足导出计量要求测量范围(100~1500) Nm的要求； 2、测量设备的最大允许误差±0.3%，满足导出计量要求最大允许误差±0.33%的要求; 3、测量设备的校准扩展不确定度Urel=0.21% k=2 满足导出的测量设备的扩展不确定度U95允=0.22%的要求。 验证结论：√符合 □有缺陷 □不符合（注：在选项上打√，只选一项） 验证人员签字： 验证日期：2021 年 02 月22 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 认证审核记录： - 被测参数要求识别代表了“顾客”的要求； - 计量要求导出方法正确； - 测量设备的配备满足计量要求； - 测量设备已检定/校准； - 测量设备验证正确。 审核员签名： 企业代表签字： 审核日期：2021 年09 月28 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |