测量设备溯源抽查表

编号：0151-2018-2021

| 企业名称 | 通化石油工具股份有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门 | 测量设备名称 | 测量设备 编号 | 型号规格 | 测量设备 计量特性 | 测量标准装置名称及技术参数 | 检定/校准机构 | 检定/校准日期 | 符合打√ 不符合打× |
| 质量管理部 | 金属布氏硬度计 | 0072 | HB-3000 | ±1.0% | 标准布氏硬度块组HBW6等 | 广东中准检测有限公司 | 2021.9.14 | √ |
| 质量管理部 | 数显调节仪 | 4KWI | MAC50B | 2°C | 热工仪表校验仪(0-100)mVUrel=2×10-5k=2 (0-400.000)ΩUrel=2×10-5k=2 | 通化市计量检定测试所 | 2020.11.5 | √ |
| 质量管理部 | 超声探伤仪 | NC17036 | CTS-22 | 水平线性误差：1% 衰减器衰减误差：每12dB衰减误差-0.1dB 垂直线性误差：1.7% 动态范围：36dB 灵敏度余量：56dB分辨力：28dB 电噪声电平：8% | 超声探伤仪检定装置 频率准确度：1.5×10-4 衰减器衰减误差（0.5%A±0.02）dBA-衰减量 | 东北国家计量测试中心辽宁省计量科学研究院 | 2020.11.24 | √ |
| 质量管理部 | 万能工具显微镜 | 009054 | 19JC | 不超过（1+L/100）μm | 标准玻璃线纹尺二等 | 吉林省计量科学研究院 | 2021.6.17 | √ |
| 质量管理部 | 量块 | 86-1727 | （5.12-100）mm | 量块5等 | 智能量块检定仪MPE:±（0.02+0.005A）μm A:mm量块3等 | 吉林省计量科学研究院 | 2021.7.02 | √ |
| 质量管理部 | 百分表检定仪 | 397 | BJ-03 | 25mm范围内：3.9μm | 光栅式位移传感器MPE:0.4μm | 吉林省计量科学研究院 | 2021.6.17 | √ |
| 审核综合意見： 公司已制定《计量确认管理程序》、《外部供方管理程序》，《测量设备溯源管理程序》，公司已建最高计量标准3项，测量设备由质量管理部负责溯源。公司测量设备除通用卡尺、高度卡尺、千分尺、百分表自检外全部委托吉林省计量科学研究院、东北国家计量测试中心辽宁省计量科学研究院、通化市计量检定测试所、广东中准检测有限公司等机构检定/校准，校准/检定证书由质量管理部保存。根据抽查情况，该公司的校准情况符合溯源性要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审核日期：2021 年9 月 17 日~ 9 月18 日上午 审核员签字： 部门代表签字： |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：“计量特性”可以填写测量设备的最大允差、准确度等级或校准结果的测量不确定度。