配油盘厚度检验测量过程不确定度评定

1. 概述：

1.1测量方法：依据《千分尺使用说明书》、《控制计划表》

1.2环境条件：常温

1.3 被测对象：配油盘厚度，尺寸要求（14.75±0.02）mm

1.4测量过程：先将测量范围为（0-25）mm的千分尺，两量测量面接触置零位，对准零位，然后测配油盘毛坯盘厚，测量时应注意将千分尺的测量面与配油盘平面保持平行，轻轻地将千分尺测量面接触然后测配油盘厚度，读取千分尺示值即为配油盘厚度。

2．数学模型：

式中：---配油盘厚度；

L---千分尺示值。

3．输入量的标准不确定度评定

3.1 重复性引起的标准不确定度（La），可通过连续测量10次，采用A类方法进行评定。

对(14.75)mm配油盘进行测量，得到：

14.750  14.755  14.750  14.745  14.745  14.750  14.746  14.748  14.755   14.752

算术平均值      ==14.749mm

单次测量实验标准差=0.0041mm

因为日常厚度测量一般为3次，

所以,标准不确定度为（La）==0.004/1,732 =0.0024mm

3.2输入量Lb的标准不确定度（Lb）的评定

输入量Lb的标准不确定度（Lb）主要来源于千分尺的允许误差。千分尺的最大允许误差为±0.004mm，半宽为0.004mm，采用B类方法进行评定。按均匀分布，包含因子k取， 所以

标准不确定度u（Lb）为：

（Lb）==0.004/=0.0023mm

3.3输入量Lc的标准不确定度（Lc）的评定

千分尺最小读数（分辨率）为0.01mm，半宽为0.005mm，按均匀分布，包含因子，所以标准不确定度为：

u（Lc）= 0.0029mm

4． 合成标准不确定度的评定计算

合成标准不确定度为：

0.0037mm

5.  扩展不确定度的评定

取包含因子，扩展不确定度为

=2×0.0037=0.0074mm

- 测量不确定度的报告与表示

千分尺测量配油盘厚度的测量结果的扩展不确定度为

L=14.7490mm    U=0.0074mm,

评定人：雷红