编号：0033-2019-2021

计量要求导出和计量验证记录表

| 测量过程名称 | 车刃口首件尺寸检测过程 |  | 被测参数要求(含公差) |  | （φ28.4±0.03）mm |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被测参数要求识别依据文件 |  |  | F91444工件图纸 |  |  |  |  |
| 计量要求导出方法（可另附） 1. F91444工件尺寸要求刃口：φ28.4±0.3mm； 2. 测量最大允许误差：△允 =T×（1/3-1/10）=0.3×1/10=0.01mm（取1/10）； 3.选择测量范围0-200mm，最大允许误差为±3μm；光学影像测量仪。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 计量校准过程 | 测量设备名称/编号 | 型号规格 |  | 主要计量特性 (最大允差或示值误差最大值/准确度等级/测量不确定度) |  | 校准/检定证书编号 | 校准/检定日期 |
|  | 光学影像测量仪 ZT160302001 | VMB400 |  | ±3μm |  | DN21086290014 | 2021.5.8 |
| 计量验证记录 1、测量过程的计量要求 F91444工件尺寸要求刃口为（φ28.4±0.03）mm 2、测量设备的计量特性 测量范围0-200mm，最大允许误差为±3μm；光学影像测量仪。 将测量过程的计量要求与测量设备的计量特性相比较，满足测量过程的计量要求。 验证结论：☑符合□有缺陷□不符合（注：在选项上打√，只选一项） 验证人员签字： 验证日期：2021年9月12日 |  |  |  |  |  |  |  |
| 认证审核记录： 该测量过程被测参数要求识别代表了“顾客”的要求，计量要求导出方法正确，测量设备的配备满足计量要求，测量设备经过校准，测量设备验证方法正确。 审核员签名： 企业代表签字： 审核日期：2021年9月12日 |  |  |  |  |  |  |  |