测量设备溯源抽查表

编号：0100-2018-2021

| 企业名称 | 徐州徐工随车起重机有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门 | 测量设备名称 | 测量设备 编号 | 型号规格 | 测量设备 计量特性 | 测量标准装置名称及技术参数 | 检定/校准机构 | 检定/校准日期 | 符合打√ 不符合打× |
| 品质管理部 | 涂层测厚仪 | 1000011 | TIME2500 | A级 | 磁性、电涡流式覆层厚度测量仪检定该装置U=0.3%hμm(k=2) | 徐州市质量技术监督综合检验检测中心 | 2021.01.14 | √ |
| 品质管理部 | 手持测距仪 | 24820044 | 414D | 1级 | 手持式激光测距仪检定装置U=0.96mm (k=2) | 江苏省测绘仪器计量中心 | 2021.01.19 | √ |
| 品质管理部 | 三坐标测量机 | 74183409CA | GLOBALSGreen | U=（0.4+1.1L）um，( k=2) | 量块3等 | 徐州市质量技术监督综合检验检测中心 | 2021.02.09 | √ |
| 生产制造部 | 电子汽车衡 | 080495 | SCS-50 | 3级 | 衡器检定装置M1等级 | 徐州市质量技术监督综合检验检测中心 | 2021.02.24 | √ |
| 机加工 | 内径量表 | 1080576 | （35-50）m m | U=4um（k=2） | 光栅指示表检定仪MPE:±5.8μm | 江苏创测检测认证有限公司 | 2021.05.17 | √ |
| 品质管理部 | 温湿度表 | 18015912 | WS-A1 | 温U=0.5℃; k=2 湿：U=2%RH; k=2 | 冷镜露点仪温度：MPE:±0.1℃;露点温度MPE：±0.2℃ | 徐州市质量技术监督综合检验检测中心 | 2021.06.07 | √ |
| 品质管理部 | 直读光谱仪 | 57x0102 | PMI-MASTER | C:U=0.0012% k=2； Si：U=0.0017% k=2； Mn：U=0.0005% k=2 | 碳钢、合金钢光谱分析用标准物质一级 | 徐州市检验检测中心 | 2021.08.13 | √ |
| 品质管理部 | 微机控制电液伺服万能试验机 | L181215-05 | WAW-600B | 1.0级 | 试验机检定装置0.3级 | 徐州市检验检测中心 | 2021.09.10 | √ |
| 审核综合意見： 公司已制定《计量确认管理程序》Q/XGSC 25023.13-2018、《外部供方管理程序》Q/XGSC 25023.12-2018，《量值溯源管理程序》Q/XGSC 25023.14-2018，公司未建立最高计量标准，测量设备由品质管理部负责溯源。公司测量设备除自校外其余全部委托徐州市检验检测中心、江苏创测检测认证有限公司、江苏省测绘仪器计量中心校准/检定，证书由计量室保存保存。抽查8件测量设备，该公司的校准情况符合溯源性要求。（徐州市质量技术监督综合检验检测中心2021年7月改名为徐州市检验检测中心） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审核日期：2021年09月18日 审核员签字： 部门代表签字： |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：“计量特性”可以填写测量设备的最大允差、准确度等级或校准结果的测量不确定度。