编号：0100-2018-2021

测量过程控制检查表

| 测量过程 (参数)名称 |  | 同轴度测量过程 |  |  |  | 企业部门 |  | 品质管理部 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被测参数 要求 |  | 参数M |  | 1000mm |  | 测量过程计量要求 |  | 最大允许误差 |  | / |
|  |  | 公差T |  | 0～0.03mm |  |  |  | 允许不确定度 |  | 5μm |
|  |  | 其他要求 |  | / |  |  |  | 其他要求 |  | / |
| 测量过程要素控制状况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 过程要素 |  |  | 计量特性 |  |  |  |  |  |  | 是否满足 计量要求 |
| 测量设备名称 |  |  | 测量范围 |  | 校准不确定度 |  | 示值误差 |  | 其他计量特性 | 满足 |
| 便携式三坐标测量仪 |  |  | 1000mm×1500mm×700mm |  | U=(0.9+1.3L)μm L-m k=2 |  | / |  | / |  |
| 测量过程控制规范编号 |  |  | SC/ CL 2018—03《同轴度测量过程控制规范》 |  |  |  |  |  |  | 满足 |
| 测量方法编号 |  |  | 《便携式三坐标测量仪操作手册》 |  |  |  |  |  |  | 满足 |
| 环境条件 |  |  | （21.0±2）℃ |  |  |  |  |  |  | 满足 |
| 操作人员姓名 |  |  | 祝雨培 |  |  |  |  |  |  | 满足 |
| 测量不确定度评定方法 |  |  | 见附件 |  |  |  |  |  |  | 满足 |
| 有效性确认方法 |  |  | 见附件 |  |  |  |  |  |  | 满足 |
| 测量过程监视方法、 监视记录 |  |  | 见附件 |  |  |  |  |  |  | 满足 |
| 控制图绘制(如果有) |  |  | 见附件 |  |  |  |  |  |  | 满足 |
| 综合评价 | 1. 测量过程控制规范编制满足要求。 2. 测量过程要素如，测量设备、 测量方法、环境条件、人员操作技能受控。 3. 测量过程不确定度评定方法正确 4. 测量过程有效性确认方法正确，满足要求。 5. 测量过程监视在控制限内，测量过程控制图绘制方法正确 审核结论： ☑符合 □有缺陷 □不符合 （注：在选项上打√，只选一项。） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

审核日期：2021年9月18日    审核员：                  企业部门代表：