编号：0017-2017-2021

测量设备溯源抽查表

| 企业名称 | 西派集团有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门 | 测量设备名称 | 测量设备编号 | 型号 规格 | 测量设备 计量特性 | 测量标准装置名称及技术参数 | 检定/校准机构 | 检定/校准日期 | 符合打√ 不符合打× |
| 生产车间 | 压力表 | CP-9-058 | (0～1.6)MPa | 1.6级 | 精密压力表: 0.4级 | 金湖县综合检验检测中心 | 2021.10.28 | √ |
| 质管部 | 移动式交流磁粉探伤机 | CPS-080 | CDG-10000 | Urel=0.5%, (k=2) | 磁粉探伤机检定装置：Urel=0.5%, (k=2) | 深圳市计量质量检测研究院 | 2021.06.01 | √ |
| 质管部 | 螺纹环规 | CP-5-530 | 3 1/2-8UN-2A | U=0.0031mm (k=2) | 测长机：U=0.3µm | 江苏大公计量校准技术有限公司 | 2021.03.24 | √ |
| 质管部 | 超声波测厚仪 | CPS-025 | MT200 | U=34µm (k=2) | 标准厚度块：MPE: (0～15)mm:±0.01 (20～75)mm:±0.02 | 扬州市天域计量测试有限公司 | 2021.10.07. | √ |
| 质管部 | 大量程百分表 | CP-2-044 | (0～100)mm | U=0.02mm (k=2) | 指示表检定仪：U=0.2µm(k=2) | 北京市计量检测科学研究院 | 2021.03.04. | √ |
| 实验室 | 微机控制全自动低温冲击试验机 | CPS-087 | PTM2302-S | L级：U=0.6J M级：Urel=1.8% UH级：Urel=1.8% (k=2) | 标准测力仪：Urel=0.05% (k=2) 数显卡尺：U=0.02mm(k=2) 数显倾角水平仪：U=0.015°(k=2) | 钢研纳克检测技术股份有限公司 | 2020.12.11. | √ |
| 实验室 | 直读光谱仪 | CPS-099 | SparkCCD7000 | U=0.0003%～0.0012% (k=2) | 光谱分析用标准物质：S:(0.002～0.02)% | 钢研纳克检测技术股份有限公司 | 2021.07.05. | √ |
| 质管部 | 扭力扳手 | CPS-052 | (0～300)N.m | Urel=1.6% (k=2) | 扭矩仪：Urel=2.4×10-3 (k=2) | 扬州市天域计量测试有限公司 | 2021.03.04. | √ |
| 审核综合意見： （抽查有效文件、溯源原始记录、证书报告，进行评价，说明理由 ） 企业已制定《测量设备计量确认管理控制程序》、《外部供方管理控制程序》，《量值溯源管理控制程序》，企业未建最高计量标准，测量设备由质管部负责溯源和开展检定/校准工作。企业测量设备委托金湖县综合检验检测中心、江苏大公计量校准技术有限公司、扬州市天域计量测试有限公司、钢研纳克检测技术股份有限公司机构检定/校准，校准/检定证书由质管部保存。根据8台抽查情况，该企业的校准情况符合溯源性要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审核日期： 2021年 11 月 10 日～2021年11月11日上午 审核员签字： 部门代表签字： |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：“测量设备计量特性”可以填写测量设备的最大允差、准确度等级或校准结果的测量不确定度。