编号：0017-2017-2021

测量过程控制检查表

| 测量过程 (参数)名称 |  | 4130材料成份(C含量)检测 |  |  |  | 企业部门 |  |  | 质量管理部理化室 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被测参数 要求 |  | 参数M |  | C含量 |  | 测量过程计量要求 |  |  | 最大允许误差 |  |
|  |  | 公差T |  | 0.05% |  |  |  |  | 允许不确定度 | 0.006% |
|  |  | 其他要求 |  | / |  |  |  |  | 其他要求 | / |
| 测量过程要素控制状况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 过程要素 |  |  | 计量特性 |  |  |  |  |  |  | 是否满足 计量要求 |
| 测量设备名称 |  |  | 测量范围 |  | 校准不确定度 |  | 测量误差 | 其他特性 |  | 是 |
| 直读光谱仪 |  |  | C:（0.0025-4.5）% |  | U=0.005% k=2 |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 测量过程控制规范编号 |  |  | CP/CL-0004 |  |  |  |  |  |  | 是 |
| 测量方法编号 |  |  | GB/T4336-2016《碳素钢和中低合金钢 多元素含量的测定 火花放电原子发射光谱法（常规法）》 |  |  |  |  |  |  | 是 |
| 环境条件 |  |  | 温度 15℃-30℃，相对湿度≤80% |  |  |  |  |  |  | 是 |
| 操作人员姓名 |  |  | 马东 |  |  |  |  |  |  | 是 |
| 测量不确定度评定方法 |  |  | 另附 |  |  |  |  |  |  | 是 |
| 有效性确认方法 |  |  | 另附 |  |  |  |  |  |  | 是 |
| 测量过程监视方法、 监视记录 |  |  | 另附 |  |  |  |  |  |  | 是 |
| 控制图绘制(如果有) |  |  | 另附 |  |  |  |  |  |  | 是 |
| 综合评价 | 1.测量过程控制规范编制满足要求 2. 测量过程要素如，测量设备、测量方法、环境条件、人员操作技能受控 3. 测量过程不确定度评定方法正确 4．测量过程有效性确认方法正确，满足要求 5.测量过程监视在控制限内，测量过程控制图绘制方法正确 审核结论： √符合 □有缺陷 □不符合（注：在选项上打√，只选一项。） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

审核日期：2021年11月10日         审核员：          企业部门代表：