测量设备溯源抽查表

编号：0974-2021

| 企业名称 | 浙江金腾管业科技有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门 | 测量设备 名称 | 测量设备 编号 | 型号规格 | 测量设备 计量特性 | 测量标准装置名称及 技术参数 | 检定/校准机构 | 检定/校准 日期 | 符合打√ 不符合打× |
| 质检部 | 电子万能试验机 | 1504039 | WDW-20 | 拉力Urel=0.3% k =2 | 标准测力仪： 0.3级 | 苏州国方校准测试技术有限公司 | 2021.4.13 | √ |
| 质检部 | 管材落锤冲击试验机 | 20181015 | XJCJ-2B | 质量：U=1.5g k=2,高度：U=1.6mm k=2 | 电子天平：U=（0.002~0.005）g k=2 钢直尺：U=0.06mm k =2 | 苏州国方校准测试技术有限公司 | 2021.4.13 | √ |
| 质检部 | 管材静液压试验机 | 1504048 | XGY-10B-Ⅲ | Urel=0.10%FS k=2 | 数字压力表： Urel0.10%，k =2 | 苏州国方校准测试技术有限公司 | 2021.4.13 | √ |
| 质检部 | 差示扫描量热仪 | 20191018020302 | DSC-500B | 温度U=0.5℃ k=2 | 热分析标准物质：MPE=±0.06℃，±0.18J/g | 苏州国方校准测试技术有限公司 | 2021.4.13 | √ |
| 质检部 | 溶体流动速率仪 | 190501011 | XNR-400AM | 温度U=0.3℃ k=2 | 温湿度巡检仪： 温度U=（0.07~0.08）℃ k=2 | 苏州国方校准测试技术有限公司 | 2021.4.13 | √ |
| 质检部 | 游标卡尺 | 1390891 | 0-200mm | ±0.03mm U=0.02mm k=2 | 卡尺量具检定装置量块： 5等 | 德清县质量技术监督检测中心 | 2020.9.24 | √ |
| 质检部 | 维卡热变形试验机 | 2018829 | RV-300CT | 温度U=0.3℃ k=2 ；温度U=0.2℃/h， k=2 | 温湿度巡检仪：温度U=（0.07~0.08）℃ k=2 | 苏州国方校准测试技术有限公司 | 2021.4.13 | √ |
| 审核综合意見： 公司已制定了《计量确认管理程序》、《外部供方管理程序》，《测量设备溯源管理程序》，未建计量标准，测量设备全部委托德清县质量技术监督检测中心、苏州国方校准测试技术有限公司等机构检定/校准，校准/检定证书由质检部保存。根据抽查情况，该公司的检定校准情况符合溯源性要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审核日期：2021年9 月16日上午~ 2021年9月16日下午 审核员签字： 部门代表签字： |  |  |  |  |  |  |  |  |