受理编号：0986-2021

计量要求导出和计量验证记录表

| 测量过程名称 |  | 闸阀表面涂层厚度测量 |  | 被测参数要求(含公差) |  | 150μm±10μm |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被测参数要求识别依据文件 |  |  |  | 作业指导书 |  |  |  |  |
| 计量要求导出方法 - 闸阀表面涂层厚度要求控制在:150μm±10μm，T=20μm - 导出计量要求：△允=T×(1/3-1/10)=20×1/3=6.67μm。（取1/3）； - 测量范围要求：推导测量设备测量范围应满足（50-200）μm的要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 计量校准过程 | 测量设备名称/编号 |  | 型号规格 |  | 主要计量特性 (最大允差或示值误差最大值/准确度等级/测量不确定度) |  | 校准证书编号 | 校准日期 |
|  | 两用涂层测厚仪/147100 |  | LWF-200 |  | ±（1+3%H）μm |  | 长仪字校2021-Y11876 | 2021.03.27 |
| 计量验证记录 1、选择测量范围：两用涂层测厚仪测量范围为(0--1250)μm，满足（50-200）μm测量范围要求。 2、闸阀表面涂层厚度测量最大允差△允为6.67μm。 测量设备的计量特性：两用涂层测厚仪允许的最大误差为±（1+3%H）μm，在160μm处应为±5.8μm。 将测量过程的计量要求与测量设备的计量特性相比较5.8μm<6.67μm，满足测量过程的计量要求。 验证合格，符合要求。 验证结论：符合 □有缺陷 □不符合（注：在选项上打√，只选一项） 验证人员签字： 验证日期：2021年04月02日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审核记录： - 被测参数要求识别代表了“顾客”的要求。 - 计量要求导出方法正确。 - 测量设备的配备满足计量要求。 - 测量设备已检定/校准。 - 测量设备验证正确。 审核员签名： 企业代表签字： 审核日期：2021年09月19日 |  |  |  |  |  |  |  |  |