受理编号：0035 -2018-2021

计量要求导出和计量验证记录表

| 测量过程名称 |  | 塑料拉伸性能测试 |  | 被测参数要求(含公差) |  |  | ≥20MPa |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被测参数要求识别依据文件 |  |  |  | 窗体顶端 KFB302分.24-2014拉伸性能测试规范 |  |  |  |  |
| 计量要求导出方法（可另附） 一般控制水平为29MPa 测量过程计量要求： 测量范围： u允＝(Q-T)/3=(29-20)MPa/3=3MPa 测量设备计量要求： MPEV=U允/2=1.5MPa， 按30MPa计算，转为相对误差：1.5/30×100%=5% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 计量校准过程 | 测量设备名称/编号 |  | 型号规格 |  | 设备特性 (示值误差等) | 校准证书 编号 |  | 校准日期 |
|  | 万能试验机/L-F139 |  | UTM6103 |  | 0.5级 |  |  | 2020.12.22 |
| 计量验证记录 测量设备测量范围满足要求，测量设备经过校准示值误差小于计量要求中测量设备最大允许误差。 验证结论： √符合 □有缺陷 □不符合 （注：在选项上打√，只选一项） 验证人员签字： 验证日期： 2021 年9月26 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 认证审核记录： 按要求导出了过程允许不确定度和设备最大允许误差，被测参数要求识别已代表了顾客的要求，过程允许不确定度和设备最大允许误差的导出方法正确，测量设备已进行校准，验证合格，满足计量要求。 审核员意见： 企业代表签字： 审核日期：2021 年9月26 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |