编号：0035-2018-2021

测量过程控制检查表

| 测量过程 (参数)名称 |  | 塑料拉伸性能测试过程 |  |  |  | 企业部门 |  | 分析测试中心 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被测参数 要求 |  | 参数M |  | 拉伸强度 |  | 导出计量要求 |  | 最大允许误差 |  | / |
|  |  | 要求 |  | ≥20MPa |  |  |  | 允许不确定度 |  | 3MPa, k=2 |
|  |  | 其他要求 |  | / |  |  |  | 其他要求 |  | / |
| 测量过程要素控制状况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 过程要素 |  |  | 计量特性 |  |  |  |  |  |  | 是否满足 计量要求 |
| 测量设备名称 |  |  | 测量范围 |  | 测量不确定度 |  | 测量误差 |  | 其他特性 | 满足 |
| 万能试验机 |  |  | （0~20）kN |  | / |  | 0.5级 |  | / |  |
| 测量过程控制规范编号 |  |  | 窗体顶端 KFB302分.24-2014拉伸性能测试规范 |  |  |  |  |  |  | 满足 |
| 测量方法编号 |  |  | 窗体顶端 KFB302分.24-2014拉伸性能测试规范 |  |  |  |  |  |  | 满足 |
| 环境条件 |  |  | （23±2）℃，（50±5）%R.H |  |  |  |  |  |  | 满足 |
| 操作人员姓名 |  |  | 程春锋 |  |  |  |  |  |  | 满足 |
| 测量不确定度评定方法 |  |  | 按JJF1059.1-2012进行评定，见附件 |  |  |  |  |  |  | 满足 |
| 有效性确认方法 |  |  | 通过评定过程不确定度，小于等于允许不确定度，过程有效，见附件 |  |  |  |  |  |  | 满足 |
| 测量过程监视方法、 监视记录 |  |  | 采取测量设备期间核查进行过程监视 |  |  |  |  |  |  | 满足 |
| 控制图绘制(如果有) |  |  | 无 |  |  |  |  |  |  | / |
| 综合评价 | 审核记录： 查计量要求导出满足顾客、组织和法律法规要求；测量方法已受控、环境条件满足要求、操作人员已进行培训合格后上岗；测量不确定度评定方法采用A、B类合成然后扩展，符合要求；测量过程监视采用期间核查等方法开展监视，体系监视以来已开展测量设备期间核查。根据质量监控测试记录，过程受控，并保持有效。 审核结论： √符合 □有缺陷 □不符合 （注：在选项上打√，只选一项。） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

审核日期：2021年09月26日         审核员：                    企业部门代表：