受理编号：0074-2019

计量要求导出和计量验证记录表

| 测量过程名称 |  | 换挡拨叉6DS60T调质硬度检测测量过程 |  | 被测参数要求(含公差) |  |  | （24-28）HRC |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被测参数要求识别依据文件 |  |  |  | GB/T230.1-2018《金属材料洛氏硬度试验 第1部分试验方法》 |  |  |  |  |
| 计量要求导出方法（可另附） - 测量参数公差范围：Ｔ=4HRC 测量设备的最大允许误差△允≤1/3Ｔ=4×1/3=1.33HRC 2.测量设备校准不确定度推导： =1.33×1/3=0.44HRC 3. 被测参数测量范围：28*3/2=42HRC |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 计量校准过程 | 测量设备名称 |  | 型号规格 |  | 设备特性 (示值误差等) | 校准证书 编号 |  | 检定日期 |
|  | 洛氏硬度计 |  | HR-150A （20-70）HRC |  | 0.1HRC | 20191111396 |  | 2019-10-30 |
| 计量验证记录 - 测量设备的测量范围是（20-70）HRC，满足导出测量范围计量要求42HRC： - 测量设备的示值误差：0.1HRC ；满足导出最大允许误差1.33HRC； 验证结论： ☑符合 □有缺陷 □不符合 （注：在选项上打√，只选一项） 验证人员签字： 验证日期： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 认证审核记录： 该测量过程被测参数要求识别代表了“顾客”的要求，计量要求导出方法正确，测量设备的配备满足计量要求，测量设备经过校准，测量设备验证方法正确。 审核员意见： 企业代表签字： 审核日期： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |