受理编号：0074 -2019

计量要求导出和计量验证记录表

| 测量过程名称 | 换挡拨叉6DS60T爪部厚度检测测量过程 |  |  | 被测参数要求(含公差) |  |  | （7.62 士0.1）mm |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被测参数要求识别依据文件 |  |  |  | S68008—2016 《采购零部件包装通用技术条件》 |  |  |  |  |
| 计量要求导出方法（可另附） - 测量参数公差范围：Ｔ=0.2mm 测量设备的最大允许误差△允≤1/3Ｔ=0.2×1/3=0.07mm=±0.035mm 2.测量设备校准不确定度推导： =0.07×1/3=0.02mm 3. 被测参数测量范围：7.62*3/2=11.43mm |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 计量校准过程 |  | 测量设备名称 | 型号规格 |  | 设备特性 (示值误差等) | 校准证书 编号 |  | 检定日期 |
|  |  | 千分尺 | （0-25）mm |  | ±0.004mm | 501L1-84 |  | 2019-5-12 |
| 计量验证记录 - 测量设备的测量范围是（0-25）mm，满足导出测量范围计量要求11.43mm： - 测量设备的示值误差为：±0.004mm；满足导出最大允许误差±0.035mm； 验证结论： ☑符合 □有缺陷 □不符合 （注：在选项上打√，只选一项） 验证人员签字： 验证日期： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 认证审核记录： 该测量过程被测参数要求识别代表了“顾客”的要求，计量要求导出方法正确，测量设备的配备满足计量要求，测量设备经过校准，测量设备验证方法正确。 审核员意见： 企业代表签字： 审核日期： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |