测量设备溯源抽查表

编号：0061-2018-2021

| 企业名称 | 江苏通鼎宽带有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门 | 测量设备名称 | 测量设备 编号 | 型号规格 | 测量设备 计量特性 | 测量标准装置名称及技术参数 | 检定/校准机构 | 检定/校准日期 | 符合打√ 不符合打× |
| 质量部 | 拉力试验机 | 15040280 | HBO-DZ-01 | ±1% | 标准测力仪 0.1级 | 苏州市吴江区检验检测中心 | 2021.9.14 | √ |
| 器件部 | 插回损测试仪 | 180126071 | RQ-8800CT | ±1dB | 光波测量系统 ±0.01dB/1hour | 中国赛宝实验室计量检测中心 | 2020.11.8 | √ |
| 质量部 | 弯曲试验机 | 15040382 | HBO-DZ-02 | ±2° | 数显角度尺 U=0.3°(k=2) | 苏州市吴江区检验检测中心 | 2021.9.14 | √ |
| 设备部 | 工业压力表 | 18071626 | （0~1.6）MPa | 1.6级 | 精密压力表 0.4级 | 苏州市吴江区检验检测中心 | 2021.9.14 | √ |
| 采购部 （仓库） | 电子汽车衡 | FW1001 | SCS-100t | Ⅲ级 | 砝码 M1等级 | 苏州市吴江区检验检测中心 | 2021.9.30 | √ |
| 钣金部 | 耐电压测试仪 | 1405167 | LK2672X | ±5% | 耐电压测试仪校验仪 Urel=0.20%(k=2) | 苏州市吴江区检验检测中心 | 2021.9.14 | √ |
| 钣金部 | 涂层测厚仪 | 706949 | CM-8820 | ±4μm | 涂层测厚仪标准片 U=0.3μm(k=2) h≤50μm | 苏州市吴江区检验检测中心 | 2021.9.14 | √ |
| 质量部 | 深弓架千分尺 | 140279317 | （25-50）mm | ±8μm | 量块 4等 | 苏州市吴江区检验检测中心 | 2021.9.14 | √ |
| 审核综合意見： 公司已制定《测量设备计量确认管理程序》、《外部供方管理程序》，《量值溯源管理控制程序》，公司未建最高计量标准，测量设备由质量部负责溯源。公司测量设备委托中国赛宝实验室计量检测中心、苏州赛宝校准技术服务有限公司、苏州市吴江区检验检测中心机构检定/校准，检定/校准证书由质量部保存。根据抽查情况，该公司的校准情况符合溯源性要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审核日期：2021年10 月10日~ 10月10日 审核员签字： 部门代表签字： |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：“计量特性”可以填写测量设备的最大允差、准确度等级或校准结果的测量不确定度。