回波损耗（UPC）测量过程的测量不确定度评定记录表

- 概述 1.1测量方法：YD/T 1272.4-2007《光纤活动连接器第4部分：FC型》、YD/T 1272.3-2015《光纤活动连接器第3部分：SC型》 1.2环境条件：常温 1.3测量设备：插回损测试仪 1.4测试对象：标准跳线:52dB 1.5测量要求及测量设备计量特性： 测试对象; 测量设备计量特性. 测量范围; 允许误差; 测量设备名称; 测量范围; 分辨力; 允许误差. ≥50dB; ±2.5dB; 插回损测试仪; 0～75dB; 0.1dB; ±1.0dB. 2 . 数学模型 ： 3. 不确定度的计算公式： 4. 输入量的标准不确定度的评定 4.1 A类不确定度评定 在相同条件下，用插回损测试仪测量标准跳线的回波损耗，重复测量6次数值如下； 测量次数; 1; 2; 3; 4; 5; 6. 测量值（dB）; 51.9; 52.0; 52.1; 51.8; 51.7; 51.6. 平均值： =51.85dB =0.076dB 4.2 B类不确定度评定 4.2.1由测量设备本身引入的标准不确定度 插回损测试仪误差：±1.0dB，按均匀分布处理： 4.2.2由测量设备分辨率引入的标准不确定度， 插回损测试仪的分辨率为0.1dB则： 5.计算合成标准不确定度 合成标准不确定度的计算公式： 6.扩展不确定度：取包含因子k=2 7.回波损耗(UPC)的测量结果：（51.85±1.16）dB 评定人： 评定日期：2020.11.10