编号：0109-2017-2021

计量要求导出和计量验证记录表

| 测量过程名称 |  | 阀座密封面喷焊镍基合金硬度检测过程 |  |  | 被测参数要求(含公差) |  | (56-62)HRC |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被测参数要求识别依据文件 |  |  |  |  | ZY63Y 250DN50-02图样 |  |  |  |
| 计量要求导出方法（可另附） 1. 测量参数公差范围：Ｔ=6HRC 测量设备的最大允许误差△允≤1/3Ｔ=6×1/3 = 2HRC 2.测量设备校准不确定度推导： = 2×1/3≈ 0.67HRC 3. 被测参数测量范围：硬度的测量范围(56-62)HRC，上限延伸至70HRC，里氏硬度计检测洛氏硬度值的测量范围（20-70）HRC。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 计量校准过程 | 测量设备名称/编号 |  | 型号规格 | 主要计量特性 (最大允差或示值误差最大值/准确度等级/测量不确定度) |  | 校准/检定证书编号 |  | 校准/检定日期 |
|  | 里氏硬度计 HL01100303423 |  | TH310 | ±1.5HRC 校准结果+0.3HRC |  | HC210407093 |  | 2021.04.07 |
| 计量验证记录 测量设备的测量范围（20-70）HRC。，满足导出计量要求的测量范围(56-62)HRC的要求； 测量设备最大允许误差±1.5HRC，校准证书结果+0.3HRC，满足导出计量要求最大允许误差2HRC的要求。 验证结论：√符合 □有缺陷 □不符合（注：在选项上打√，只选一项） 验证人员签字： 验证日期：2021 年04 月10 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 认证审核记录： - 被测参数要求识别代表了“顾客”的要求； - 计量要求导出方法正确； - 测量设备的配备满足计量要求； - 测量设备已检定/校准； - 测量设备验证正确。 审核员签名： 企业代表签字： 审核日期：2021 年10 月04 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |