测量设备溯源抽查表

编号：0172-2019-2021

| 企业名称 | 宁波喜悦智行科技股份有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门 | 测量设备名称 | 测量设备 编号 | 型号规格 | 测量设备 计量特性 | 测量标准装置名称及技术参数 | 检定/校准机构 | 检定/校准日期 | 符合打√ 不符合打× |
| 生产部 | 压力表 | JOY-102 | Y100 （0~1.6）MPa | 1.6级 | 精密压力表 0.4级 | 慈溪市质量技术监督检验检测服务中心 | 2021-9-9 | √ |
| 品质部 | 邵氏硬度计 | C11125522 | C型 0-100HA | 压针伸出长度为2.00mm时 ±0.5mm | 邵氏硬度计专用量块U=0.4µm k=2 | 深圳中恒检测技术有限公司 | 2021-1-5 | √ |
| 品质部 | 电子天平 | JOY-008 | LQ-A1002 | Ⅲ级 | 砝码E2、 F2等级 | 广东中准检测有限公司 | 2021-1-5 | √ |
| 品质部 | 斜面冲击试验机 | JOY-065 | 0-2000kg | U=0.03kg k=2 | 标准测力仪0.3级 | 深圳中恒检测技术有限公司 | 2021-10-9 | √ |
| 品质部 | 绝缘电阻表 | JOY-067 | ZC25B-4 | ±10% | 数字高压表DCV:Urel=0.16%,k=2ACV:Urel=0.33%,k=2 兆欧表检定装置0.2级 | 深圳中恒检测技术有限公司 | 2021-10-9 | √ |
| 品质部 | 表面电阻 测试仪 | JOY-076 | VC385 | ±10% | 兆欧表检定装置0.2级； | 广东中准检测有限公司 | 2021-1-5 | √ |
| 生产部 | 游标卡尺 | JOY-004 | 0~1500mm | ±0.03mm | 量块四等 | 广东中准检测有限公司 | 2021-1-5 | √ |
| 审核综合意見： （抽查有效文件、溯源原始记录、证书报告，进行评价，说明理由 ） 公司已制定《计量确认管理程序》、《外部供方管理程序》，《测量设备溯源管理程序》，测量设备由品质部负责溯源。公司测量设备全部委托慈溪市质量技术监督检验检测服务中心、广东中准检测有限公司和深圳中恒检测技术有限公司机构检定/校准，校准/检定证书由品质部保存。根据抽查情况，该公司的校准情况符合溯源性要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审核日期：2021年10月 15日 审核员签字： 部门代表签字： |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：“计量特性”可以填写测量设备的最大允差、准确度等级或校准结果的测量不确定度。