受理编号：1012-2021

计量要求导出和计量验证记录表

| 测量过程名称 |  | PTFE滤料透气率检测过程 |  |  | 被测参数要求(含公差) |  | 压差200Pa时(2.00-5.00)m3/m2/min |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被测参数要求识别依据文件 |  |  |  |  | JB/T 1215-2015 |  |  |  |
| 计量要求导出方法 - 测量范围导出：测量范围需覆盖被测参数范围，因此测量范围至少为(0-10) m3/m2/min - 测量设备最大允许误差：△允≤3×1/3=1m3/m2/min。 3、测量设备不确定度推导：U≤△允×1/3=1/3=0.33m3/m2/min |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 计量校准过程 | 测量设备名称/编号 |  | 型号规格 | 主要计量特性 (最大允差或示值误差最大值/准确度等级/测量不确定度) |  | 校准证书编号 |  | 校准日期 |
|  | 数字式 织物透气量仪 KLD-008 |  | YG461D | 0.5级 |  | ZD202110280121 |  | 2021.10.28 |
| 计量验证记录 1、测量设备的测量范围为(0-100) m3/m2/min，满足导出计量要求测量范围(0-10) m3/m2/min的要求； 2、测量设备的0.5级，允许误差取最大值为0.025m3/m2/min，满足导出计量要求最大允许误差△允=1m3/m2/min 的要求； 验证结论： √符合 □有缺陷 □不符合 （注：在选项上打√，只选一项） 验证人员签字： 验证日期：2021 年10 月 30 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审核记录： - 被测参数要求识别代表了“顾客”的要求； - 计量要求导出方法正确； - 测量设备的配备满足计量要求； - 测量设备已检定/校准； - 测量设备验证正确。 审核员签名： 企业代表签字： 审核日期：2021 年11 月06 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |