受理编号：1025 -2021

计量要求导出和计量验证记录表

| 测量过程名称 |  | 用水量测试过程 |  | 被测参数要求(含公差) |  | DN40满管水流量为13.6m3h |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被测参数要求识别依据文件 |  |  |  | GB/T12452-2008 |  |  |  |
| 计量要求导出方法 GB/T12452-2008标准规定测试水流量应配备超声波流量计， 要求测试水流量为13.6m3h，精确到0.1m3h ，即为计量要求 被测参数测量范围：超声波流量计的测量口径（15-6000）mm。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 计量校准 过程 | 测量设备名称 |  | 型号规格 | 设备特性 (示值误差等) | 校准证书编号 |  | 校准日期 |
|  | 超声波流量计 52105056H |  | SLD-CS200 | ±1.0% 分辨率0.01m3h | RZ21C-AD650807 |  | 2021.07.06 |
| 计量验证记录 测量设备（超声波流量计）测量口径（15-6000）mm，满足水表口径40mm的要求。 测量设备（超声波流量计）的分辨率为0.01m3h，满足水流量为13.6m3h，精确到0.1m3h测量要求。 验证结论： √符合 □有缺陷 □不符合 （注：在选项上打√，只选一项） 验证人员签字： 验证日期：2021 年 07 月 12 日 |  |  |  |  |  |  |  |
| 认证审核记录： 该测量过程被测参数要求识别代表了“顾客”的要求，计量要求导出方法正确，测量设备的配备满足计量要求，测量设备经过校准，测量设备验证方法正确。 审核员签字： 企业代表签字： 审核日期：2021 年10月08 日 |  |  |  |  |  |  |  |