受理编号：1027-2021

计量要求导出和计量验证记录表

| 测量过程名称 |  | 材料成分检测过程 |  |  | 被测参数要求(含公差) | 其中42CrMo中 C：0.38%～0.45% |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被测参数要求识别依据文件 |  |  |  |  | GB/T 3077-2015 |  |  |
| 计量要求导出方法 被测参数的T= (0.45-0.38)%=0.07% 。 1、测量设备的最大允许误差△允≤T/3=0.07%/3=0.021% 2、测量设备的校准不确定度推导U95允≤△允/3=0.021/3=0.007% 3、测量设备的检测C含量的测量范围为（0.002-4.5）%, 。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 计量校准过程 | 测量设备名称/编号 |  | 型号规格 | 主要计量特性 (最大允差或示值误差最大值/准确度等级/ 测量不确定度) |  | 校准/检定证书 编号 | 校准/检定 日期 |
|  | 直读光谱仪 195 |  | SPECTRO MAXX | 分辨率0.001% 校准证书：U=0.0020% k=2 |  | 610059864-001 | 2021.6.16 |
| 计量验证记录 测量设备检测C含量的测量范围为（0.002-4.5）%，满足被测参数C：0.38%～0.45%的要求； 测量设备的校准证书结果U=0.0020% k=2，满足测量设备导出的U95允≤0.007%的要求； 验证结论： √符合 □有缺陷 □不符合 （注：在选项上打√，只选一项） 验证人员签字： 验证日期：2021 年06月18 日 |  |  |  |  |  |  |  |
| 审核记录： - 被测参数要求识别代表了“顾客”的要求; - 计量要求导出方法正确; - 测量设备的配备满足计量要求; - 测量设备已检定/校准； - 测量设备验证正确。 审核员签名： 企业代表签字： 审核日期：2021 年 10 月 13 日 |  |  |  |  |  |  |  |