[image: image1.png]e %



   

      北京国标联合认证有限公司

      Beijing International Standard united Certification Co.,Ltd.                      

编号：1039-2021
现场审核记录

企业名称：大庆市德油力机械加工有限公司      
审核员： 焦秀伟 [image: image2.png]


                          审核日期： 2021年10月6日全天
	序号
	审核内容

及抽样要求
	对应的

标准条款
	审核记录及说明
	审核部门
	是否列入

不符合项

	1
	是否清楚本部门计量职能？相关人员职责？
	5.1 计量职能
	询问生产部、质量技术部、采购销售部、办公室相关人员基本清楚本部门计量职能，原材料、生产过程、最终检验、成品出厂等过程的生产、检验、销售人员基本清楚自己的工作职责。

公司编制了《测量职能管理程序》，规定了各部门归口管理的过程控制要求，采购销售部负责顾客有关的过程、顾客要求评审、与顾客沟通及售后服务等。
	生产部

质量技术部
采购销售部
	否

	2
	企业是否识别顾客的测量要求并转化为计量要求。
了解并满足顾客的计量要求。
是否提供满足顾客要求的证据。
企业在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面是否有顾客投诉、纠纷、处理等状况。
	5.2顾客为关注焦点
	企业已组织识别了顾客的测量要求，配备的测量设备62台套，经过验证满足顾客计量要求，通过对测量过程的控制和监视满足顾客要求，企业通过顾客满意度调查来证明满足顾客的测量要求。内部顾客满意度98.5%。
企业产品质量较好，在产品质量、产品交付等方面一直未有顾客投诉。
	质量技术部

采购销售部
	否

	3
	所查部门有无分解的质量目标？目标是否可以测量？如果目标未分解可不查。
	5.3质量目标
	企业制定了总的质量目标，质量技术部已对公司总的5项质量目标进行了统计，2021年3月－2021年9月份质量目标均能达标，因企业规模较小，各部门未对指标进行进一步分解。
	质量技术部
	否

	4
	部门文件是否现行有效并受控？抽查1-2份管理和技术文件信息量、计量单位、受控情况。
	6.2.1
程序
	抽查：质量技术部、办公室、生产部执行的工艺文件、检验规程等文件均受控管理，现行有效，计量单位书写正确，

抽查发现办公室提供的ASTM A370-2019《钢产品力学性能试验定义和方法》，该标准已作废。不符合GB/T19022-2003标准中 6.2.1条款的规定要求。
	质量技术部

综合办公室
	次要不符合01

	5
	企业是否建立软件管理程序文件？软件识别和确认？
	6.2.2软件
	企业建立了《测量软件管理控制程序》。目前暂无测量软件。
	质量技术部
	否

	6
	企业是否编制了《测量记录管理程序》？核对1-2个记录信息量：有无编号？依据？设备信息？保存期限等？
	6.2.3

记录


	编制CX/DL-07-2021《记录控制程序》；依据文件在生产现场抽查JLS22配水器过程检验记录，零件名称：工作筒主体，检测项目：外径、内径、螺纹、粗糙度，检验结果：合格，检验员：刘伟东，日期：2021.4.4。现场验证检验记录，记录信息、记录保存期限、记录清楚无涂改等符合文件要求。

抽查K341(B)-95-70125（ZS）封隔器过程检验记录，零件名称：上接头、洗井活塞套、上活塞、保护环、骨架胶圈、洗井活塞座、挡环、梯形盘根、盘根压帽、稳钉，连接套等。使用经检定合格的游标卡尺、螺纹规等。记录保存期限：5年。
	质量技术部
	否

	7
	有无测量设备台帐？是否包括监视设备和标准物质?测量设备的溯源方式？测量设备是否处于有效的校准状态？
是否有计量确认状态标识？
使用环境条件是否满足要求？是否需要修正？
查1~2测量设备的有关信息，核对是否和检定证书台账信息一致。测量设备使用环境条件是否满足要求？
	6.2.4标识6.3.1测量设备
6.3.2环境
7.3.2溯源性
	查监视和测量设备管理台账，公司现场查验共有62台检测设备，列入台帐。

抽查8台测量设备均送法定计量检定机构检定校准。企业所有在用的测量设备对检环境条件无特殊要求，溯源性详见《测量设备溯源抽查表》。
企业的所有在用的测量设备对环境无特殊要求。

台账信息和证书一致。
	质量技术部
	否

	8
	企业对提供测量设备和辅助材料、消耗性材料和提供服务的外部供方如何识别、选择、评价和监视？
	6.4外部供方
	企业建立了CX/DL-12-2021外部供方管理控制程序文件。

质量技术部负责建立测量设备合格供方名录，负责对提供服务的黑龙江欣科检测校准股份有限公司、大庆油田计量检定测试所进行评价，具备相应资质。
	采购销售部
	否

	9
	抽查关键测量过程测量要求识别是否正确？配备的测量设备是否经过检定/校准和验证，证方法是否正确？部门对验证不合格测量设备如何处理？


	7.1.计量确认

7.1.4计量确认过程记录
	企业识别了10个生产过程的测量要求，其中封隔器总装水压密封试验测量过程、中心管硬度检验2个为关键测量过程。对重要测量过程封隔器总装水压密封试验测量过程导出了计量要求，对重要测量过程配备的测量设备进行了计量验证，验证方法正确，测量设备满足测量过程预期使用要求。详见附件《计量要求导出及验证记录表》。企业编制了CX/DL-19-2021《不合格管理控制程序》对出现的不合格测量设备，按文件要求进行控制，经确认的不合格，标识隔离，并记录，不合格评审后处置。
	质量技术部
生产部
	否

	10
	企业是否有新增关键测量过程?抽查(1-2)个新增关键测量过程或原有关键测量过程是否编制控制规范进行控制、有效性确认？是否对关键过程进行了测量不确定度评定？
	7.2测量过程


	    抽查了1个关键测量过程，对封隔器总装水压密封试验测量过程要求的导出及验证。编制DL/CL-01《封隔器总装水压密封试验测量过程控制规范》，对封隔器总装水压密封试验测量过程进行了测量不确定度评定，对测量过程中的测量人员、测量方法、测量环境条件、测量设备进行了控制及监测，详见《测量过程控制检查表》及附件。
	质量技术部
生产部
	否

	11
	就顾客的计量要求是否已满足来监视有关顾客满意的信息。
	8.2.2顾客满意
	企业编制了《顾客满意度收集分析控制程序》。对顾客满意度进行调查，抽查了10份《顾客满意度调查表》顾客满意率达98.5%，达到企业制定的质量目标。
	采购销售部
	否

	12
	企业是否对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行持续监视？
	8.2.4测量管理体系的监视
	企业编制了《审核和监视管理控制程序》。该企业对计量确认过程和测量过程能够按照计划要求每年进行，对过程中所涉及的62台测量设备均能够按照周期进行检定，并对涉及关键测量过程的测量设备进行有效性确认，满足其使用要求。
	质量技术部
生产部
	否

	13
	审核部门是否出现不合格测量过程和不合格测量设备？发现不合格如何处置？
	8.3不合格控制
	企业编制《不合格管理控制程序》，按文件要求进行控制，对发现的不合格要进行有效性确认，对不合格整改评审后处置。现场验证了2021年7月15日企业内审中发现的1项不符合项，按规定期限整改完成。
	质量技术部
	否

	14
	部门发现不合格如何采取纠正和纠正措施？
	8.4改进
	查：企业内审开具不合格项1项，企业采取适当的纠正和纠正措施，按照措施实施，如期整改完成，措施有效。
	质量技术部
	否

	15
	计量单位使用情况？检查强制检定计划，并抽样检查计划实施的情况。
	计量法制要求
	 查封隔器合格证中产品使用参数压力、温度、外径等参数计量单位的使用标注规范，符合法定计量要求。公司无强制检定计量器具。企业没有定量包装计量器具。
	生产部

(车间)
	否

	6
	企业能源主要品种？年消耗标煤？是否是重点用能单位？ 
	GB17167－2006
	企业主要耗能为水和电；查企业2021年3月至2021年9月，能耗总量9.46吨标准煤。不是重点用能单位。
	综合办公室
	否

	17
	是否编制能源计量器具台账，是否按GB17167－2006要求配置能源计量设备？配备率是否符合要求。
	4.3能源计量器具配备要求
	企业《监视和测量设备管理台账》中有能源测量设备（水表和电表）。但电表资产归电业局、水表资产归自来水公司管理。能源设备配备率满足GB17167-2006要求。


	综合办公室
	否

	18
	企业配备能源计量器具是否经过检定/校准？
	用能单位的能源计量器具的检定/校准
	电能表均由当地供电部门统一管理，水表由当地供水部门统一管理，由当地供水、供电部门定期抄表进行能源统计。
	综合办公室
	否

	19
	用能单位的能源计量器具准确度等级是否满足GB17167标准4.3.8表4要求
	4.3.8用能单位的能源计量器具准确度等级要求
	电表2.0级三相四线2块和2.5级水表1块。测量设备准确度等级满足标准要求。
	综合办公室
	否


 5 / 5

