编号：1026-2021

测量设备溯源抽查表

| 企业名称 | 江苏盛华电气有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门 | 测量设备 名称 | 测量设备 编号 | 型号 规格 | 测量设备 计量特性 | 测量标准装置名称及技术参数 | 检定/校准机构 | 检定/校准日期 | 符合打√ 不符合打× |
| 试验部 | 绝缘电阻表 | 10262770 | ZC110-10 | 10级 | 兆欧表检定装置： 0.002级 | 兴化市产品质量综合检验检测中心 | 2020.11.3 | √ |
| 试验部 | 红外测温仪 | 50023924WS | 59 | ±2℃ | 铂电阻温度计 标准装置二等 | 兴化市产品质量综合检验检测中心 | 2020.11.3 | √ |
| 试验部 | 精密电压互感器 | 20101105 | HL28-10Y10 | 0.5级 | 多功能校准源： DCV：±（1.1-2）x105, ACV: ±（1.5-3）x104 | 北京市计量检测科学研究院 | 2020.11.3 | √ |
| 生产部 | 机械扭矩 扳手 | SHTG-003 | (40-200) N.m | 3级 | 扭矩扳子检定装置 0.3级 | 兴化市产品质量综合检验检测中心 | 2020.11.3 | √ |
| 生产部 | 游标卡尺 | BE202456 | (0-200)mm | ±0.02mm | 量块：五等 | 兴化市产品质量综合检验检测中心 | 2020.11.3 | √ |
| 试验部 | 局部放电检测仪 | 5102415 | XD-5102Y | ±5% | 标准电感器、精密电感箱：±0.02% | 北京市计量检测科学研究院 | 2020.11.3 | √ |
| 生产部 | SF6 气体检漏仪 | 3191 | LF-1 | ±10% | 六氟化硫一氮气气体标准物质Urel=2.0% k=2 | 北京市计量检测科学研究院 | 2020.11.3 | √ |
| 试验部 | 数字多功能交/直流 电压表 | 33032927 | PV2-1A | 0.5级 | 数字功率表标准装置：Urel=1x10-4-5x10-4(k=2) | 北京市计量检测科学研究院 | 2020.11.3 | √ |
| 审核综合意見： 公司已制定《计量确认管理程序》、《外部供方管理程序》，《测量设备溯源管理程序》，公司未建最高计量标准，测量设备由技术部负责溯源。公司测量设备全部委托北京市计量检测科学研究院、兴化市产品质量综合检验检测中心等机构检定/校准，校准/检定证书由技术部保存。根据抽查情况，该公司的校准情况符合溯源性要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审核日期：2021 年10 月10 日~10 月11 日 审核员签字： 部门代表签字： |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：“测量设备计量特性”可以填写测量设备的最大允差、准确度等级或校准结果的测量不确定度。