受理编号：1045-2021

计量要求导出和计量验证记录表

| 测量过程名称 |  | F316材料成分检测过程 |  |  | 被测参数要求(含公差) |  | 其中Cr:(16.0-18.0)% |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被测参数要求识别依据文件 |  |  |  |  | A182/A182M-2018 |  |  |  |
| 计量要求导出方法 被测参数公差T=2.0% 1、测量设备的最大允许误差△允≤T/3=2.0%/3=0.67% 2、测量设备的校准不确定度推导U95允≤△允/3=0.67/3=0.22% 3、测量设备的检测Cr含量的测量范围为（0.01-99.99）%。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 计量校准过程 | 测量设备名称/编号 |  | 型号规格 | 主要计量特性 (最大允差或示值误差最大值/准确度等级/测量不确定度) |  | 校准/检定证书编号 |  | 校准/检定日期 |
|  | 直读光谱仪 71W0002 |  | OXFORD | 其中Cr: U=0.05% k=2 |  | HFGY2104X29-377 |  | 2021.04.29 |
| 计量验证记录 测量设备检测Cr含量的测量范围为（0.01-99.99）%，满足被测参数Cr：(16.0-18.0)%的要求； 测量设备的校准证书结果U=0.05% k=2，满足测量设备导出的U95允≤0.22%的要求； 验证结论： √符合 □有缺陷 □不符合 （注：在选项上打√，只选一项） 验证人员签字： 验证日期：2021 年 05 月06 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审核记录： - 被测参数要求识别代表了“顾客”的要求; - 计量要求导出方法正确; - 测量设备的配备满足计量要求; - 测量设备已检定/校准； - 测量设备验证正确。 审核员签名： 企业代表签字： 审核日期：2021 年11 月11 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |