编号：1046-2021

测量设备溯源抽查表

| 企业名称 | 江苏水碧天蓝节能环保科技有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门 | 测量设备名称 | 测量设备编号 | 型号 规格 | 测量设备 计量特性 | 测量标准装置名称及技术参数 | 检定/校准机构 | 检定/校准日期 | 符合打√ 不符合打× |
| 生技部 | 钢直尺 | 002 | （0-1）m | ±0.2mm | 标准线纹尺： 三等 | 扬州市天域计量测试有限公司 | 2021.11.3 | √ |
| 质检部 | 游标卡尺 | 01130048 | （0-150）mm | ±0.03mm | 量块：5等 | 扬州市天域计量测试有限公司 | 2021.11.3 | √ |
| 生技部 | 卷尺 | 76791110-9 | 10m | ±（0.3+0.2L）mm | 标准钢卷尺5m：±（0.03+3x10-5L）mm | 广东中准检测有限公司 | 2021.10.18 | √ |
| 质检部 | 电子 强力机 | 128 | YG026 | ±2% | 标准测力仪：0.3级 | 广东中准检测有限公司 | 2021.10.18 | √ |
| 质检部 | 电子天平 | 118115e | JCS-W | Ⅲ级 | 砝码：F2等级 | 广东中准检测有限公司 | 2021.10.18 | √ |
| 质检部 | 百分规 | / | （0-10）mm | ±0.015mm | 量块：3等 | 广东中准检测有限公司 | 2021.10.18 | √ |
| 质检部 | 烘箱 | 555 | Type101-1 | ±2℃ | 温度巡检仪：U=0.3℃（k=2)） | 广东中准检测有限公司 | 2021.10.18 | √ |
| 生技部 | 压力表 | 19048689 | 0-1.6MPa | 1.6级 | 标准压力表 0.4级 | 阜宁县综合检验检测中心 | 2021.11.01 | √ |
| 审核综合意見： 公司已制定《计量确认管理程序》、《外部供方管理程序》，《测量设备溯源管理程序》，公司未建最高计量标准，测量设备由质检部负责溯源。公司测量设备全部委托扬州市天域计量测试有限公司、广东中准检测有限公司、阜宁县综合检验检测中心检定/校准，校准/检定证书由质检部保存。根据抽查情况，该公司的校准情况符合溯源性要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审核日期：2021 年 11 月 7日~ 11月 8日 上午 审核员签字： 部门代表签字： |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：“测量设备计量特性”可以填写测量设备的最大允差、准确度等级或校准结果的测量不确定度。