编号：0042-2018-2021

计量要求导出和计量验证记录表

| 测量过程名称 |  | 粉末喷涂厚度检测过程 |  | 被测参数要求(含公差) |  | （70±10）μm |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被测参数要求识别依据文件 |  |  |  | 企业的《喷涂作业指导书》 |  |  |  |  |
| 计量要求导出方法（可另附） - 测量参数公差范围：Ｔ=±10μm 测量设备最大允许误差△允≤1/3Ｔ=±10μm×1/3=±3.3μm 2.测量设备校准不确定度推导： =6.6×1/3=2.2μm 3. 被测参数测量范围：检测粉末喷涂厚度（70±10）μm，选择涂镀层测厚仪（0-800）μm |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 计量校准过程 | 测量设备名称/编号 |  | 型号规格 |  | 主要计量特性 (最大允差或示值误差最大值/准确度等级/测量不确定度) |  | 校准/检定证书编号 | 校准/检定日期 |
|  | 涂镀层测厚仪 N17206844 |  | TC-800 |  | 最大允差±（3%H+1） 当检测70μm时， 最大允差为±3.1μm |  | HC211008180 | 2021.10.08 |
| 计量验证记录 测量设备的测量范围0-800μm，满足计量要求的测量范围（60-80）μm的要求； 测量设备误差±3.1μm，满足于计量要求的最大允许误差±3.3μm的要求; 测量设备校准测量结果扩展不确定度U=0.4μm k=2，满足计量要求的扩展不确定度U95允=2.2μm的要求。 验证结论：√符合 □有缺陷 □不符合（注：在选项上打√，只选一项） 验证人员签字： 验证日期：2021年10 月12 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 认证审核记录： - 该测量过程被测参数要求识别代表了“顾客”的要求； - 计量要求导出方法正确； - 测量设备的配备满足计量要求； - 测量设备经检定/校准； - 测量设备验证方法正确。 审核员签名： 企业代表签字： 审核日期：2021 年10 月19 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |