编号：0090-2019-2021

计量要求导出和计量验证记录表

| 测量过程名称 |  | 培养箱微生物培养温度监控 |  | 被测参数要求(含公差) |  | （22.5±2.5）℃ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被测参数要求识别依据文件 |  |  |  | 微生物限度检查法标准操作规程（ZL-SOP-QC-T-039） |  |  |  |  |
| 计量要求导出方法 - 测量参数的允许误差：±2.5 ℃，测量参数公差范围：T＝2.5-(-2.5)＝5℃ 导出计量要求：△允≤T/(2×3)=5/6=0.8℃ - 测量范围的导出 测量范围要求：（22.5±2.5）℃，即（20 -25）℃。选择测量设备的测量范围应覆盖测量要求的范围。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 计量校准过程 | 测量设备名称/编号 |  | 型号规格 |  | 主要计量特性 (最大允差或示值误差最大值/准确度等级/测量不确定度) |  | 校准/检定证书编号 | 校准/检定日期 |
|  | 数据采集器/04-R-0238 |  | (-25～70)℃ |  | ±0.2℃ |  | 20202028776004 | 2021.04.10 |
| 计量验证记录 - 采用允差比较法验证： 选用测量设备的允差：MPEV =0.2℃，0.2℃＜0.8℃，满足导出计量要求； - 测量设备的测量范围：（-25～70）℃的数据采集器，满足导出的测量范围要求。 验证结论：☑符合 □有缺陷 □不符合（注：在选项上打√，只选一项） 验证人员签字： 验证日期：2021年04月14日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 认证审核记录： - 被测参数要求识别代表了“顾客”的要求； - 计量要求导出方法正确； - 测量设备的配备满足计量要求； - 测量设备经过校准； - 测量设备验证正确。 审核员签名： 企业代表签字： 审核日期： 2021年10月16日 |  |  |  |  |  |  |  |  |