附2：

测量过程有效性确认表

| 测量过程 编号 |  | 2021-03 | 测量过程名称 | 3吨环保测功机滚筒直径检测过程 | 测量过程规范编号 |  | ANCHECL-GF-202103 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 所在部门 |  | 品质部 | 测量项目 | 直径尺寸 | 控制程度 |  | 关键控制 |
| 测量过程要素概述： 测量设备：出厂编号19058187，测量范围（0-300）mm的游标卡尺，最大允许误差±0.04mm，U=0.02mm（k=2） 测量方法：ANCHECL-GF-01《3吨环保测功机滚筒直径检测过程控制规范》 环境条件：常温 测量软件；无 操作者技能：仪器操作人员，经培训合格，有两年以上经验，操作人员取得安全操作上岗证。 其他影响量：无 |  |  |  |  |  |  |  |
| 有效性确认记录: 1、查出厂编号19058187的游标卡尺的校准证书，校准日期：2021年9月18日。符合要求。 2、检测过程有效性确认： 用比对法对检测过程进行有效性确认： （1）2021年09月21日，用出厂编号为19058187的游标卡尺测量样件5次，平均值为216.624 mm （2）2021年10月11日，用出厂编号为19058187的游标卡尺测量样件5次，平均值为216.612 mm 测量过程不确定度为U=0.05mm，k=2 En=0.17 En=0.17<1，此测量过程有效。 确认人员：刘守珂 日期：2021年10月11日 |  |  |  |  |  |  |  |
| 变更记录: |  |  |  |  |  |  |  |
| 日期 | 变更内容 |  |  |  |  | 批准人 |  |