附3

测量过程有效性确认表

| 测量过程编号 |  | 01 | 测量过程名称 | 螺杆泵传动轴小头外径尺寸检测过程 | 测量过程 规范编号 |  | DYHXCL-GF-2021-01 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 所在部门 |  | 生产技术部 | 测量项目 | 外径尺寸 | 控制程度 |  | 高度控制 |
| 测量过程要素概述： 测量设备：游标卡尺 测量方法：YZCRCL-GF-2021-01《螺杆泵传动轴小头外径尺寸检测过程控制规范》及DYHX-ZD-01《尺寸测量作业指导书》。 环境条件：常温 测量软件；无 操作者技能：仪器操作人员，经培训合格，有两年以上经验。 其他影响量：无 |  |  |  |  |  |  |  |
| 有效性确认记录: 1、查编号为自编01的的外径千分尺的校准证书，校准日期：2021年06月25日，溯源符合要求。 2、检测过程有效性确认： 用比对法对测量过程进行有效性确认： （1）2021年06月29日，用编号为自编01的的外径千分尺对螺杆泵传动轴小头外径尺寸进行5次测量，计算得平均值：1=44.993mm。 （2）2021年10月19日，用编号为自编01的的外径千分尺对螺杆泵传动轴小头外径尺寸进行5次测量，计算得平均值：1=44.996mm。 测量过程的不确定度为U=0.005mm，k=2 En=0.42 E n=0.42<1时，此测量过程有效。 确认人员：冯春云 日期：2021年10月 19日 |  |  |  |  |  |  |  |
| 变更记录: |  |  |  |  |  |  |  |
| 日 期 | 变 更 内 容 |  |  |  |  | 批准人 |  |