泵盖内径尺寸测量不确定度评定报告

1、概述

1.1测量方法：依据《泵盖图纸》、XBD5.0/45G-L-08。

1.2环境条件：常温。

1.3核查标准：标准块(50
[image: image24.png]


，修正值为0.0017
[image: image2.wmf]mm

，忽略不计) 

1.4测量仪器：内径千分尺、分度值：0.01的内径千分尺，其最大允许示值误差为±0.006mm。

1.5评定结果的使用：在符合上述条件下的测量结果，一般可直接使用本不确定度的评定结果。

2、测量方法及测量数学模型

将被测标准块放置在工作台上用内径千分尺直按进行测量，其测量数学模型为y﹦x
y—表示被测标准块的量值

x—表示内径千分尺的读数

3、测量结果（mm）

[image: image3.wmf]i

x

：50.005  50.003  50.003  50.004  50.004  50.004
 
[image: image4.wmf]1

i

xx

n

=»

å

50.004mm

4、方差及灵敏度系数


[image: image5.wmf])

(

)

(

)

(

)

(

2

2

2

2

i

C

x

u

x

u

x

y

y

u

=

¶

¶

=

         其中 
[image: image6.wmf]1

=

¶

¶

x

y


5、标准不确定度（分量）计算

测量读数的不确定度
[image: image7.wmf])

(

x

u

包括测量重复性
[image: image8.wmf]A

()

ux

和内径千分尺误差的影响
[image: image9.wmf]B

()

ux


5.1、输入量
[image: image10.wmf]i

x

的不确定度来源主要是测量重复性引起的，标准不确定度
[image: image11.wmf](

)

A

i

ux

评定可以通过连续测量得到测量列，采用A类方法进行评定。

用测量范围为（50～600）mm内径千分尺，在重复性条件下，在50 mm处对量块连续校准6次，得到测量列50.005  50.003  50.003  50.004  50.004  50.004 

则
[image: image12.wmf]1

i

xx

n

=»

å

=50.004mm

单个测得值
[image: image13.wmf]k

x

的实验标准偏差
[image: image14.wmf](

)

k

sx

，按照贝塞尔公式计算：

[image: image15.wmf]=

-

-

=

å

=

n

i

i

k

x

x

n

x

s

1

2

)

(

1

1

)

(

0.00044 mm
则被测量估计值
[image: image16.wmf]x

的A类标准不确定度
[image: image17.wmf](

)

A

ux

按下式计算

[image: image18.wmf]=

=

=

=

=

2

00067

.

0

/

)

(

)

(

)

(

)

(

n

x

s

x

s

x

u

x

u

k

A

A

0.00047  mm（按检验规范的要求通常进行2次测量，取算术平均值）
5.2、内径千分尺最大允许误差影响的不确定度
[image: image19.wmf]B

()

ux



[image: image20.wmf]0035

.

0

3

006

.

0

)

(

=

=

=

k

a

x

u

B

 mm (依据JJF1059.1-2012规范中4.3.3.4条款要求，测量仪器最大允许误差通常假设为均匀分布)
6、合成标准不确定度
由于是简单测量，测量不确定各分量相互不相关，则合成不确定度按下式计算：

[image: image21.wmf]222

c

AB

1

()()()0.0031mm

N

i

i

uyuuxux

=

==+=

å

0.0075 mm
7、扩展不确定度


[image: image22.wmf]c

()20.00310.0062mm0.007mm

Ukuy

=×=´=»

2×0.0075=0.015 mm      
[image: image23.wmf]2

=

k


[image: image1.wmf]mm


评定人：                                          日期  2021.1.25  
_1234567897.unknown

_1234567901.unknown

_1234567905.unknown

_1234567907.unknown

_1234567909.unknown

_1234567911.unknown

_1234567912.unknown

_1234567910.unknown

_1234567908.unknown

_1234567906.unknown

_1234567903.unknown

_1234567904.unknown

_1234567902.unknown

_1234567899.unknown

_1234567900.unknown

_1234567898.unknown

_1234567893.unknown

_1234567895.unknown

_1234567896.unknown

_1234567894.unknown

_1234567891.unknown

_1234567892.unknown

_1234567890.unknown

