受理编号：1094-2021

计量要求导出和计量验证记录表

| 测量过程名称 |  | 材料成分检测过程 |  | 被测参数要求(含公差) |  | F92的Cr含量：（8.50-9.50）% |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被测参数要求识别依据文件 |  |  |  | ASTM A182/A182M-2018 |  |  |  |  |
| 计量要求导出方法（可另附） 被测参数公差T=1.00% 1、测量设备的最大允许误差△允≤T/3=1.00%/3=0.33% 2、测量设备的校准不确定度推导U95允≤△允/3=0.33/3=0.11% 3、测量设备的检测Cr含量的测量范围为（0.003-99.999）%。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 计量校准过程 | 测量设备名称 /编号 |  | 型号规格 |  | 主要计量特性 (最大允差或示值误差最大值/准确度等级/测量不确定度) |  | 校准证书编号 | 校准日期 |
|  | 直读光谱仪 68T0011 |  | FOUNDRY-MASTER XLine |  | 其中Cr: U=0.0013% k=2 |  | ZD202111031335 | 2021.11.03 |
| 计量验证记录 测量设备检测Cr含量的测量范围为（0.003-99.999）%，满足被测参数Cr：(8.50-9.50)%的要求； 测量设备的校准证书结果U=0.0013% k=2，满足测量设备导出的U95允≤0.11%的要求； 验证结论： √符合 □有缺陷 □不符合 （注：在选项上打√，只选一项） 验证人员签字： 验证日期：2021年 11 月08 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审核记录： - 被测参数要求识别代表了“顾客”的要求; - 计量要求导出方法正确; - 测量设备的配备满足计量要求; - 测量设备已检定/校准； - 测量设备验证正确。 审核员签名： 企业代表签字： 审核日期：2021 年 11 月 15 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |