编号：1086-2021

测量过程控制检查表

| 测量过程 (参数)名称 |  | 测量过程 |  |  |  | 企业部门 |  | 制造科 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被测参数 要求 |  | 参数M |  | （1kg～2600kg） |  | 测量过程计量要求 |  | 最大允许误差 |  | / |
|  |  | 公差T |  | ±1kg |  |  |  | 允许不确定度 |  | 0.90kg |
|  |  | 其他要求 |  | / |  |  |  | 其他要求 |  | / |
| 测量过程要素控制状况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 过程要素 |  |  | 计量特性 |  |  |  |  |  |  | 是否满足 计量要求 |
| 测量设备名称 |  |  | 测量范围 |  | 校准不确定度 |  | 示值误差 |  | 其他计量特性 | 满足 |
| 电子吊秤 |  |  | 1kg～3000kg |  |  |  | ±0.75kg |  |  |  |
| 测量过程控制规范编号 |  |  | Q/DHYN-WI-21《铜排进厂称重测量过程控制规范》 |  |  |  |  |  |  | 满足 |
| 测量方法编号 |  |  | Q/DHYN-WI-GC-DG《电子吊秤操作规程》 |  |  |  |  |  |  | 满足 |
| 环境条件 |  |  | 常温 |  |  |  |  |  |  | 满足 |
| 操作人员姓名 |  |  | 张伟 |  |  |  |  |  |  | 满足 |
| 测量不确定度评定方法 |  |  | 见附件 |  |  |  |  |  |  | 满足 |
| 有效性确认方法 |  |  | 见附件 |  |  |  |  |  |  | 满足 |
| 测量过程监视方法、 监视记录 |  |  | 见附件 |  |  |  |  |  |  | 满足 |
| 控制图绘制(如果有) |  |  | / |  |  |  |  |  |  | / |
| 综合评价 | 1. 测量过程控制规范编制满足要求； 2. 测量过程要素如，测量设备、 测量方法、环境条件、人员操作技能受控； 3. 测量过程不确定度评定方法正确； 4．测量过程有效性确认方法正确，满足要求； 5. 测量过程监视在控制限内。 审核结论： 符合 □有缺陷 □不符合 （注：在选项上打√，只选一项。） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

审核日期：2021年 10月 24日     审核员：                   企业部门代表：