编号：0158-2019-2021

计量要求导出和计量验证记录表

| 测量过程名称 |  | 成套设备出水压力测量 |  | 被测参数要求(含公差) |  | 2.0MPa±0.02 MPa |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被测参数要求识别依据文件 |  |  |  | Q/HGS002-2021 管网叠压(无负压)变频供水设备 |  |  |  |  |
| 计量要求导出方法（可另附） 1.测量参数的公差范围T=0.04 MPa 导出计量要求:△允 ≤T×1/3=0.04×1/3=0.013 MPa ； 2.测量范围的导出：测量出水压力2.0MPa，导出的测量范围为(0-3.0)MPa。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 计量校准过程 | 测量设备名称/编号 |  | 型号规格 |  | 主要计量特性 (最大允差或示值误差最大值/准确度等级/测量不确定度) |  | 校准/检定证书编号 | 校准/检定日期 |
|  | 压力变送器/FMFP-01-019 |  | PMC51-1R3C010 |  | ±0.008 MPa |  | 校准字第1420K02076 | 2020.11.05 |
| 计量验证记录 1、测量设备的最大允许误差为±0.008 MPa，满足测量过程的计量要求△允 =0.013 MPa的要求。 2、测量设备的测量范围(0-4.0) MPa，满足导出的测量范围为(0-3.0)MPa的要求。 采用能力指数法进行验证： Mcp=T3u1=0.043×0.008=1.6 （要求为1.1以上），满足要求。 验证结论：√符合□有缺陷□不符合（注：在选项上打√，只选一项） 验证人员签字： 验证日期：2020年12月02日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 认证审核记录： - 被测参数要求识别代表了“顾客”的要求 - 计量要求导出方法正确 - 测量设备的配备满足计量要求 - 测量设备 已经校准 - 测量设备验证正确 审核员签名： 企业代表签字： 审核日期： 2021年10月 26日 |  |  |  |  |  |  |  |  |